Admira

Admira Bond

|  | Admira zodpovedá EN 24049 / ISO 4049 Návod k použitiu |  |
| --- | --- | --- |

Admira je svetlom tuhnúci materiál na báze ormocerov, ktoré sú vyvinuté špeciálnou technológiou kompozitov. Admira obsahuje jednak trojrozmerne sieťované anorganicko-organické viazané polyméry (ormocery), jednak alifatické a aromatické dimethakryláty.

Materiálová trieda ormocerov je chránená patentom. Výplňový materiál sa vytvrdzuje halogénovým svetlom (modré svetlo).

Admira obsahuje 78% anorganických plnidiel (= 56 obj. % mikroplnidiel, cca 0,7 um).

Admira sa používa v systéme s Admira Bond, väzbovým prostriedkom na dentín a sklovinu, ktorého hlavnou súčasťou sú samostatne vyvinuté adhezívne ormocery.

Admira sa dodáva v praktických dávkovacích striekačkách a ako Admira Caps (Composite-Application-System) k priamej aplikácii.

Zloženie:

Admira:	Ba-Al silikáty, methakryláty, oligohydrokarbon, TEDMA, HEMA a pigmenty

Admira Bond:	fosfát. ester, MEMA, HPMA, BIS-GMA, oligohydrokarbon, acetón

Admira sa dodáva v 10 farebných odtieňoch:

červeno- hnedé	A1, A2, A3, A3,5, A4

žlté	B2, B3

šedé	C2

incizálne        	I

univerzálne 	UO

Rozsah použitia:

-	výplne tried I až V

-	rekonštrukcie úrazom poškodených frontálnych zubov

-	fazetovanie zafarbených frontálnych zubov

-	korektúry farby a tvaru na zlepšenie vzhľadu

-	blokáda, upevnenie uvoľnených zubov

-	opravy faziet

-	úpravy zubných pahýľov pod korunky

-	kompozitné inleje

## Spracovanie:

Príprava / výber farby:

- Pred ošetrením vyčistiť zuby čistiacou pastou bez fluoridov (napr. Klint). Označiť kontaktné okluzálne body (v postrannej oblasti chrupu), minimálna separácia umožňuje stanovenie approximálnych kontaktov a položenie matrice. K výberu farby slúži vzorkovník farieb Admira, ktorý sa porovná s vyčisteným zubom pred anestéziou (vzorkovník aj zub navlhčiť, farbu vybrať na dennom svetle).

### Preparácia kavity:

- Zásadne by mala byť minimálna (adhezívna výplňová technika) s ohľadom na zdravé zubné tkanivo (zaoblené skrynkovité kavity, zabrániť vzniku perových okrajov).

### Čistenie/sušenie:

- Vykonáva sa špeciálnymi prostriedkami (napr. Sikko Tim) alebo roztokom peroxidu vodíka. Vzhľadom k neskoršej aplikácii svetlom tuhnúceho výplňového materiálu Admira musí byť pracovné pole suché. Zabrániť akejkoľvek kontaminácii  krvou a slinami.

### Podloženie:

- V oblasti blízko pulpy podložiť kalciumhydroxidom (napr. Calcicur, Calcimol). Doporučuje sa  podložka aj v hlbokých kavitách. Prednosť vzhľadom k uvoľňovaniu fluoridov majú polyalkynátové (skloionoméry) cementy (ako napr. Aqua Ionobond, Ionoseal).

- Zošikmenie/leptanie:

- Admira Bond použiť s „Total-Etch-Technik“. Po zošikmení skloviny sa leptá celá kavita začínajúc od jej okrajov (sklovina asi 20 - 30 sekúnd, dentín max. 15 sek. prípravkom Vococid). U skloviny už fluoridovanej a chudobnej na prizmy predĺžiť dobu leptania až na 90 sek. (len u skloviny). Potom leptací prostriedok odsať, 20 sekúnd oplachovať a prebytočnú vlhkosť odfúknuť vyfukovačom. Dentínová plocha by mala zostať ľahko vlhká (nie suchá) a povrch skloviny kriedovo biely.

- Aplikácia Admira Bond:

- Pre odber preklopiť fľaštičku a držať ju tak, aby vzduchová bublina bola hore. Micro Tim nastavíte pod kvapátko a necháte nasiaknuť. Iná možnosť je nakapnuť Admira Bond na miešaciu paletu. Pomocou Micro Tim naniesť Admira Bond rovnomerne na všetky vypreparované plochy skloviny a dentínu, nechať 30 sek. pôsobiť. Nakoniec odfúknuť Admira Bond slabým prúdom vzduchu a polymerizovať halogénovým svetlom (Polofil Lux) 20 sek.

- Inhibičnú vrstvičku neodstraňovať, je dôležitá pre väzbové spojenie s výplňovým materiálom.

- Aplikácia Admira:

- Pred použitím nechať materiál ohriať na izbovú teplotu. Zvolenú farbu Admira (viď vzorkovník) aplikovať vhodným nástrojom. Použitie translucentných matríc je vhodné (docielenie hladkého povrchu).

- Admira Caps:

- Kapsle vložiť do otvoru dávkovacej pištole (Caps Applicator), ľahkým stlačením nechať zapadnúť a tiahnuť dopredu. Kapsľu otočiť do žiadaného smeru a sňať čapičku. Pomalým, rovnomerným tlakom na páku pištole aplikovať Admiru priamo do kavity.

- Ďalšie spracovanie:

- Výplne hrubšie ako 2 mm vytvárať a vytvrdzovať po vrstvách (každá vrstva asi 40 - 60 sek., opáknu farbu UO najmenej 
60 sekúnd) halogénovou lampou. Používať transparentné pásky a korunky, dbať na dobrý okrajový uzáver. Výstup svetla priblížiť čo najviac povrchu výplne. Pokiaľ je odstup väčší než 5 mm, je treba počítať so zhoršeným vytvrdením do hĺbky a rozptylom svetelného kužeľu. Nedostatočné vytvrdenie má za následok zafarbenie a pulpitické obtiaže.

- Vypracovanie a vyleštenie je možné vykonať ihneď pod chladením po odstránení pomôcok, pások, matríc (napr. extra jemnými diamantovými brúskami, leštiacimi kotúčmi). Nakoniec okraj výplne, najlepšie celý zub, fluoridovať  prípravkom Bifluorid 12.

- Admira je podľa doterajších skúseností vhodná pre zhotovenie priamych aj nepriamych inlejí.

- Externým vytvrdením sa ešte zlepšia fyzikálne hodnoty stability.

- Pokyny / upozornenia:

- -	Vedľajšie účinky nie sú známe. Napriek tomu nemožno vylúčiť senzibilizáciu u citlivých osôb.

- -	Pokiaľ nieje možné dodržať techniku aplikácie alebo sú 
známe alergie na niektoré zložky (BIS-GMA, diurethylmethakrylát, BHT, TEGDMA), použitie Admiry sa nedoporučuje.

- -	Admira Bond obsahuje ormocery, BIS-GMA, HEMA, 
BHT, acetón a organické kyseliny. Pri alergii na tieto látky nepoužívať.

- Zabrániť kontaktu s ústnou sliznicou.

- Pri kontakte Admira Bond s očami, ho ihneď vypláchnuť 
množstvom vody a vyhľadať lekára.

- -	Prostriedky, ktoré obsahujú thymol, eugenol alebo 
hrebičkový olej ovplyvňujú negatívne vytvrdzovanie kompozitných výplní. Zabrániť preto súčasnému používaniu týchto látok.

- -	Pri kontakte s kationickými ústnymi vodami a elevátormi 
plaku či chlórhexidínom môže dôjsť k zafarbeniu.

- -	Okluzálne silno zaťažené výplne kontrolovať najmenej 
jedenkrát ročne, aby sa včas zabránilo zmenám.

- Skladovanie/doba použiteľnosti:

- Pri izbovej teplote (15 - 25 st. C) najmenej 2 roky. Skladovanie v chladničke je možné, ale pred použitím nechať ohriať na izbovú teplotu (Caps najm. 15 min.). Striekačky po použití ihneď uzavrieť, aby sa zabránilo účinku svetla.

- Admira Bond po použití pevne uzavrieť. Skladovať nie cez 25 st. C , naopak skladovanie pri 5 - 8 st. C predlžuje trvanlivosť. Chrániť pred priamym slnečným svetlom i OP-svetlom.

- Nepoužívať po uplynutí exspirácie.

- Spôsob dodávok:

- Admira:

- Set 7 x 4 g striekačky vo farbách A2, A3, A3.5,

- C2, B2, B3, UO a 5 ml lept. gél Vococid,

- 4 ml Admira Bond a príslušenstvo   	Obj.č. 2420

- Triset 3 x 4 g (A2, A3, A3.5), 5 ml Vococid Gel,

- 4 ml Admira Bond a príslušenstvo     	Obj.č. 2431

- Doplnkové balenia po 4 g vo farbách A1,

- A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, I, UO  	  Obj.č. 2421 - 2430

- Vzorkovník farieb               	Obj.č. 2439

- Admira Caps:

- Set 40 x 0,25 g Caps vo farbách 10 x A3,

- 10 x A3.5, 5 x A2, 5 x B2, 5 x B3, 5 x C2,

- 4 ml Admira Bond, príslušenstvo          	Obj.č. 2450

- Doplnkové balenia 25 x 0,25 g Caps vo farbách

- A2, A3, A3.5	  Obj.č. 2452 - 2454

- B2, B3, C2	  Obj.č. 2455 - 2457

- Caps Applicator

- balenie	Obj.č. 1379

- Admira Bond

- balenie 8 ml bondu   	Obj.č. 2432

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nieste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

65 380 040 / 129

VC 6000 2420 CZ 040 / 129