VOCO                                                                                                               SK

VOCO Ionofil Molar AC / Quick

CE 0482

Návod na použitie

zodpovedá EN 29917/ISO 9917/1994

VOCO Ionofil Molar AC/Quick je roentgenkontrastný skloionomérny výplňový cement             ( glaspolyalkenoát )  viažuci sa chemicky ku sklovine alebo dentínu a uvoľňujúci kontinuálne fluoridové ióny, dodávaný v kapsliach k priamej aplikácii (AC).

VOCO Ionofil Molar AC/Quick sa dodáva vo farbách A1, A3 a B3.

Z každej kapsle sa aplikuje 0,15 ml cementu.

Rozsah použitia:

-	ošetrenie klínových defektov a erózií na sklovine alebo koreni, v oblasti zubného krčku, vrátane výplní V. triedy

-	dostavby zubov dočasného chrupu (najme I. triedy)
-	výplne kavít II. triedy (nezaťažených okluziou) za pomoci

tunelovej preparácie

-	dostavby a podložky, dostavby obrúsených zubov
-	retrográdne výplne koreňov

-	provizórne dlhodobé ošetrenie kavít I. a II. triedy

Spôsob použitia:

Preparácia:

Spojenie prípravku VOCO Ionofil Molar AC so sklovinou a dentínom zabraňuje vzniku okrajových škár a vytvára dobrú retenciu. Podbiehavé miesta umožňujú výplň dodatočne upevniť. Hrúbka výplne by nemala byť pod 1 mm. Je treba zabrániť vytváraniu veľmi slabých okrajov. V prípade neistoty zvoliť konvenčnú preparáciu.

Kavita sa vyčistí (napr. Sikko Tim alebo 3% peroxid vodíku), dôkladne opláchne vodou a vysuší (teplým vzduchom). Ak nie je zostávajúca vrstva dentínu tenšia ako 1,5 mm, nie je treba ďalej podkladať. Pri nedostatočnej vrstve zostávajúceho dentínu možno doporučiť prekrytie oblastí blízkych pulpe calciumhydroxidom (napr. Calcimol, Calcimol LC, Calcicur), aby sa zabránilo dráždeniu drene.

Pred aplikáciou je treba kapsľu aktivovať, premiešať a otvoriť

Aktivácia:

Pri aktivácii sa musí pretlačiť tekutina z fóliového vankúšiku, ktorý je pod svorkou, dovnútra kapsle. Deje sa to pomocou aktivátoru kapslí (VOCO Actiquic a iných prístrojov, viď návod).

Kapsle sa nasadia do aktivátoru tak, aby vyčnievala aplikačná kanyla a svorka zostala u pohyblivej časti aktivátoru. Páku stlačiť nárazom a držať asi 2 sekundy.

Miešanie:

Aktivovanú kapsľu upnúť do miešača kapslí (napr. VOCO Mix s 4.000 - 4.500 kmitmi/min.) a asi 10 sek. miešať. Kapsľu potom ihneď vybrať.

Dobu spracovania a konzistenciu ovplyvňuje typ miešača a môžu sa nastaviť aj variácie miešacej doby.

Otvorenie:

Polootočením doprava uvolniť rýchlouzáver (viď výlisok na uzatváracej čapičke) a po zreteľnom klapnutí otvoriť.

Aplikácia:

Otvorenú kapsľu upevniť v držiaku aplikačných klieští (napr. VOCO AC Applicator, viď návod na použitie). Otočením kapsle v držiaku je možné kanylu ľubovolne nasmerovať. Stiskom páky sa materiál vytlačí na vnútorné plochy koruniek a pahýľov zubov. Zabrániť zbytočným zdržaniam medzi miešaním a aplikáciou. Stuhnutie materiálu by ovplyvnilo vytlačenie materiálu aj umiestnenie práce.

VOCO Ionofil Molar AC

/ doba miešania /   doba spracovania    /       doba tuhnutia       /

10 sek.              2 min.                           4 min.

VOCO Ionofil Molar AC Quick

/  doba miešania /   doba spracovania /       doba tuhnutia       /

10 sek.              1,5 min.                        2,5 min.

Po namiešaní možno VOCO Ionofil Molar (pri izbovej teplote) spracovávať asi 1,5 min. Po vnesení do kavity tuhne počas 2 - 3 minút. Pracovné pole sa musí počas nanášania udržovať suché. Doporučuje sa kofferdam. Podložky alebo nadstavby možno po stuhnutí (asi za 4 - 6 min) opatrne opracovať.

Skloionomérne cementy sú počas fázy tuhnutia, obzvlášť priamo po aplikácii, citlivé na vlhko (dych, slina) prípadne na vyschnutie. Pokým to je možné chrániť výplň ochrannou páskou alebo matricou, prípadne chrániť lakom (napr. Final Varnish LC, tuhnúci svetlom 10 sek). Finálne opracovanie a leštenie (flexibilné leštiace kotúče) sa prevedie najskôr za 7 min. po zhotovení výplne. Nakoniec sa výplň znovu prekryje lakom. Najlepšie výsledky pri opracovaní sa dosiahnu asi 24 hodín od zhotovenia výplne.

Doplňujúce pokyny/upozornenia:

VOCO Ionofil Molar AC/Quick by sa mal pripravovať bezprostredne pred jeho spracovaním, aby zostal celý čas pre spracovanie k použitiu pre modeláciu a zabránilo sa vzniku trhlín pri opozdenom zhotovovaní výplne.

VOCO Ionofil Molar AC/Quick obsahuje polyacrylové kyseliny a fluorosilikát. Pri podozrení na citlivosť  na tieto látky preto nepoužívať.

Skladovanie/trvanlivosť:

Po otvorení sáčku skladovať VOCO Ionofil Molar AC/Quick v suchu pri izbovej teplote a spracovať do 1 mesiaca. Celé balenie kapslí má dobu použiteľnosti 24 mesiacov.

Trvanlivosť 3 roky.

Final Varnish LC po použití ihneď pevne uzavrieť, uložiť ho pri izbovej teplote a chrániť pred svetlom.

Dodáva sa:

VOCO Ionofil Molar AC:

Uvádzací set 48 kapslí (AC) ( triedených A1, A3, B3 )

3 ml Final Varnish LC, príslušenstvo                                                Obj.č.  1463

Balení po 48 kapsliach

v farbách A1, A3, B3                                                             Obj.č.  1464 - 1466

VOCO Ionofil Molar AC Quick:

Uvádzací set 48 kapslí (AC) ( triedených A1, A3, B3 )

3 ml Final Varnish LC, príslušenstvo                                                Obj.č.  1630

Balení po 48 kapsliach

v farbách A1, A3, B3                                                             Obj.č.  1631 - 1633

Naše prípravky sú vyvíjané pre použitie v stomatológii. Čo sa týka dodávaných prípravkov, sú naše slovné a písomné pokyny dávané podľa najlepšieho vedomia a nezáväzne. Našimi pokynmi a radami nie ste zbavení toho, aby ste si overili vhodnosť našich prípravkov pre zamýšľané účely použitia. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami. Ručíme samozrejme za kvalitu našich prípravkov podľa platných noriem, ako aj štandardu stanoveného v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkach.

VOCO                                 P.O.Box 767                       Tel. +49 4721 719-0

27457 Cuxhaven                Fax + 49 4721 719-109

Germany                            e-mail: info @voco.de

www.voco.de