Meron AC

|  | Návod na použitie Zodpovedá ISO 9917/1991 |  |
| --- | --- | --- |

Meron AC je skloionomérny upevňovací cement (sklopolyalkenoat) k priamemu použitiu v aplikačných kapsulách (AC). Meron AC je v ústach málo rozpustný a mierne kyselý.

Meron AC má počas tuhnutia prodĺženú mäkkú elastickú fázu, ktorá ponúka viac času k odstráneniu jeho prebytkou ( najmä v problematických oblastiach). Z každej kapsle sa dá použiť 0,11 ml cementu.

Zloženie:

Ca-Al-F-silikáty, polyakrylová kyselina, kyselina vínna, voda

Rozsah použitia:

Pre upevňovanie koruniek, môstikov, inlejí, onlejí, čapou a ortodontických krúžkou.

Spôsob použitia:

Sklovinné,dentínové a kovové plochy  dôkladne očistiť a   bezchybne osušiť.

Dbajte,aby na nich nezostali zbytky akéhokokoľvek materiálu, ovplyvnilo by to vlastnosti prípravku.

Provizória je najlepšie nasadiť pomocou dočasných cementov bez eugenolu Provicol/Provicol C.

Zubné pahýle je treba pred cementovaním pomocou  Meron AC očistiť, opláchnuť (napr. peroxidom vodíku) a osušťt.

Pred aplikáciou kapslu aktivovať, premiešať a otvoríť..

Aktivácia:

Pri aplikácii je treba vytlačit tekutinu z fóliového vankúšiku, ktorý je pod svorkou a to úplne.

To se podarí pomocou aplikátoru kapsulí (Voco Actiquic a iných prístrojov, viz rôzne návody).

Kapslu je treba nasadit do aktivátoru tak, aby aplikačná kanyla vyčnievala a svorka smerovala k pohyblivej časti aktivátoru.

Páku  držať na doraz stlačenú 2 sek.

Miešanie:

Kapslu upevniť do vysokofrekvenčného miešače s 4.000 - 4.500 kmitmi za minútu (napr. Voco Mix 10) a asi 10 sek.miešať. Potom ihneď z miešača vybrať.

Dobu zpracovania a konzistenciu ovplyvňuje typ miešača a dá sa variabilne upraviť.

Otvorenie:

Polootočením uzáveru s kanylou doprava až ku zretelnému dorazu kapslu otvoriť ( viď vyrazenie na uzatváracej čapičke).

Aplikácia:

Otvorenú kapslu nasadiť do držiaku aplikačných klieští (napr.: Voco AC  Applicator).

Stlačením páky naniesť materiál priamo na vnútornú plochu korunky a na pahýľ zubu. Zbytočné zdržanie medzi miešaním a aplikáciou zpôsobí vytvrdnutie materiálu, ovplyvní jeho vytlačenie a pozicionovanie.

| doba miešania | doba zpracovania | doba tuhnutía |
| --- | --- | --- |

0	10 - 15 sek.	3 min.	 5 - 7 min

Meron AC  sa dá pri izbovej teplote spracovávať asi 3 minúty a viaže sa po 5 - 7 minútach ( 3 - 5 minút v ústach). Vysoká teplota proces zkracuje, chlad predlužuje dobu spracovávania.

Pri aplikácii zabráňte  prístupu slín a vody.

Pokyny a upozornenia:

Prebytky sa dajú ľahko odstránit počas ľahej elastickej fázy tuhnutia.

Silne obrúsené a citlivé pahýly zubov je treba desenzibilizovať pred provizórnym upevnením (Bifluorid 12).

Tuhnutie môžu negatívne ovplyvniť zbytky laku a iné cudzie substancie (napr.: eugenol, izolačné prostriedky atď.). Maly by sa preto pred konečným cementovaním dobre odstrániť.

Nepracovať so zbytočným prebytkom a dať pozor na zachovanie dostatočne silnej vrstvy ostávajúceho dentínu ,aby sa zabránilo iritáciám pulpy. Pokým je to treba mala by sa v blízkosti pulpy použiť ochrana pahýľov (Calcicur a pod.), prípadne zubný pahýľ dostavať.

Použité nástroje ihneď umyť studenou vodou a odstrániť zbytky materiálu. Zbytky sa dajú po znesení ortodontických krúžkov odstrániť aj ultrazvukovým scalerom.

Meron AC obsahuje polyakrylovú kyselinu, fluorosilikát a paraben. Pokým by bola na tieto zložky reakcia, nepoužívať.

Skladovanie/trvanlivosť:

Meron AC miešacie kapsle uložiť po otvorení sáčku v suchu a spotrebovať do 1  mesiaca

Trvanlivosť  je  3 roky.

Spôsob dodávok:

Balenie 48 aplikačných kapslí	Obj.č. 1079

Naše prípravky sú vyrobené pre použitie v stomatológii. Návody na použitie našich prípravkov alebo naše slovné a písomné pokyny či naše rady sú dávané podľa najlepšieho svedomia a nezáväzne. Naše rady Vás nazbavujú toho, aby ste si overili vhodnosť použitia našich prípravkov pre zamýšlané účely. Pretože k použitiu našich prípravkov dochádza bez našej kontroly, ste za ne zodpovedný výhradne sami.  Ručíme samozrejme za kvalitu našich výrobkov podľa platných noriem, ako aj  podľa štandardov stanovených v našich všeobecných dodacích a predajných podmienkách.

65 325 089 99 / 039