Rebilda

|  | Návod na použitie |  |
| --- | --- | --- |

Rebilda je, samotvrdnúci, vysoko rtg-opákny, fluoridy obsahujúci tekutý kompozit pre pahýľovú nadstavbu, s veľmi dobrými mechanickými vlastnosťami.

Rebilda v svetlomodrej kontrastnej farbe zviditeľňuje preparačné okraje. Rebilda D má dentínovú farbu, je na použitie pri translucentných zubných náhradách. Vysoká väzba k zubnej substancii sa dosahuje použitím svetlomtuhnúceho dentínového/sklovinového adhezíva Solobond Plus. Solobond Plus použite pri všetkých prácach.

Zloženie:

Basis:	dimethakryláty (BIS-GMA, UDMA), Silicium-	oxid, Bs-Al B-silikát, amin-katalyzátor, Pigment

Katalyzátor:	dimethakryláty (BIS-GMA, UDMA), Silicium-	dioxid, Ba-AI-B-silikát, katalyzátor

Oblasti použitia:

Pahýľová nadstavba vitálnych a nevitálnych zubov.

Spôsob použitia:

A)	V blízkosti pulpy vykonajte zodpovedné opatrenia (napr.

Calcicur, Calcimol)

# B)    Použitie Solobond Plus

1. Vysušenie

Spracovanie Solobond Plus vyžaduje suchý povrch zuba. Zabráňte akejkoľvek kontaminácii krvou alebo slinami. Kofferdam je doporučovaný.

2. Leptanie okrajov skloviny

Pokým sú okraje prítomné, naleptajte ich ako obvykle ( pozri návod na použitie Vococid gélu). Následne leptací gél odsajte a dôkladne vymyte vodou. Prebytočnú vlhkosť odstráňte (fúkačom). Dentín veľmi nevysušujte. Cieľom je ľahko vlhký povrch dentínu. Naleptaná sklovina by mala mať kriedovo bielu/matnú farbu, pokým nemá, tak treba zopakovať leptanie.

3. Aplikácia Primeru

Primer nadávkujte do miešacej palety a jednorázovým štetcom naneste na povrch dentínu.

Primer zapracuvávajte 30 sek. do dentínu.

Prebytky primeru odstráňte jednorázovým štetcom a kavitu vysušte bezolejovým vzduchom.

Pozor: nevyplachujte vodou!

4. Aplikácia adhezíva

Adhezívum nadávkujte do miešacej palety a s novým jednorázovým štetcom rovnomerne naneste na všetky vypreparované sklovinové a dentínové plochy. Adhezívum v oblasti primeru 15 sek. dôkladne vpracuvávajte.

Následne adhezívum so slabym prúdom vzduchu rovnomerne rozdeľte a s halogénovým svetlom ( Polofil Lux ) 20 sek. polymerizujte.

5. Aplikácia druhej vrstvy adhezíva

Naneste druhú vrstvu adhezíva na sklovinu a dentín, vzduchom     rozdeľte a 20 sek. polymerizujte. Aplikáciou druhej vrstvy adhezíva sa dosiahne rovnomerná väzba Rebildy na zubnú substanciu.

Nevytvrdnutú inhibičnú vrstvu neodstraňujte, ani

nekontaminujte, pretože je veľmi dôležitá pre spojenie s

Rebildou .

C)	Použitie Rebildy:

Rebilda sa namieša špachtľou z umelej hmoty v pomere 1 : 1 
	(miešacia doba cca 30 - 40 sek.). Pre odber basis-pasty a 
	pasty katalyzátoru použiť iný koniec špachtle (nezameniť). 
	Pokiaľ by sa len stopa jednej pasty dostala do druhej, je 
	Rebilda nepoužitelná! Doba na zpracovanie Rebildy je cca 
	2 min. Asi za 5 minút po nanesení do úst možno nadstavbu 
	opracovať.

Pokyny a upozornění:

K plnohodnotnej polymerizácii Rebildy, treba zabrániť kontaktu s phenolovými zložkami (napr.: eugenol).

Nepoužívať silno kyselé alebo jednozložkové väzbové prostriedky, ale Solobond Plus, na dosiahnutie optimálnej väzby.

Homogénny a rýchlo tuhnúci materiál dostanete, ak dodržíte

dobu miešania a nevmiešate príliš veľa vzduchu.

K odobratiu otlačku, zhotoveniu provizórnej korunky alebo môstika, pahýľ zubu dobre izolujte (event. postačí dobré navlhčenie), aby nedošlo k zlepeniu materiálov.

Rebilda obsahuje methakryláty, benzoylperoxid a amíny. Solobond Plus obsahuje methakryláty, acetón a organické kyseliny. Pokiaľ je známa na tieto súčasti alergia, nepoužívajte. Zabráňte kontaktu so sliznicou. Pri vniknutí Solobondu Plus do oka, ihneď dôkladne oči vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára.
Fyzikálne hodnoty Rebildy zodpovedajú EN 24049/ISO 4049.
Materiály  Rebilda  a  Solobond Plus nepoužívať po uplynutí exspiračnej  doby.

Skladovanie a doba použitelnosti:

Rebilda/D - striekačky a fľaštičky Solobond Plus po použití ihneď uzavrieť.

Rebilda/D  sa skladuje v chlade (8 - 10 st. C),  Solobond Plus  do 20 st. C. Oba prípravky chrániť pred slnkom a OP-svetlom.

Doba použitelnosti Rebilda/D je 18 mesiacov. Nepoužívať po uplynutí exspiračnej  doby.

Spôsob dodávok:

Rebilda

Set 2 x 4 g basis/katalyzátor, 5 ml Vococid

lept. gel, po 4 ml Primer a Adhezivum Solobond

Plus, príslušenstvo	obj.č. 1425

Doplnkové balenie po 1 x 4 g basis/katalyzátor	obj.č. 1428

Rebilda D

Set po 2 x 4 g basis/katalyzátor, 5 ml Vococid

lept. gel, po 4 ml Primer i Adhezivum Solobond

Plus, príslušenstvo	obj.č. 1500

Doplnkové balenie po 1 x 4 g basis/katalyzátor	obj.č. 1503

Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa týka použitia nami dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučné na  vašu zodpovednosť. My zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrokov zodpovedajúcu platným normám, ako aj štandardom stanoveným, v našich dodacích a predajných podmienkach.

65 173 128 / 028