1.Popis produktu

Celalux je vysokovýkonný  svetelný prístroj so svetelnou diódou (LED), ktorý slúži na svetelnú polymerizáciu dentálnych materiálov obsahujúcich gáforchinón.

Tento foto-iniciátor je súčasťou takmer všetkých svetlom tvrdnúcich  výplní. Na rozdiel od halogénových lámp  je Celalux LED lampa  prispôsobená presne  na absorbčné spektrum gáforchinónu...

Pred použitím si treba dôkladne prečítať návod. Používajte Celalux lampu iba v súlade s návodom!

2.Technický popis:

Celalux pozostáva z bezdrôtového držadla a nabíjacieho prístroja .

2.1.: Technické údaje

vlnová dĺžka:                  450-480nm

svetelná intenzita:           max 1.000mW/cm2

čas vytvrdzovania:          10-40s , nastavitelné v 10 sec. intervaloch

vytvrdzovací módus:       štandard alebo jemný štart

prevádzková doba:           min120x10s

batéria:                             nabíjatelná Ni-MH

dĺžka drždla:                    177mm

priemer svetlovodu:         8mm

hmotnosť držadla:             170g

napätie:                             110-240V, 50/60Hz

nabíjací čas:                      max.2 hod

zdravotnícky produkt:       trieda I (93/42/EEC)

elektr. izolácia (istenie):    trieda II (EN 60601)

typ prístroja :                      typ B (EN 60601)

teplota okolia:                     10-35

ochrana krytu :                   IPXO (IEC 60529)

3. Bezpečnosť

Celalux je CE certifikovaný a podlieha platným  právnym normám EÚ

Celalux je vysokovýkonná polymerizačná lampa.

Prístroj sa môže používať výlučne  na svetelnú polymerizáciu priamych, svetlom tvrdnúcich materiálov.

- Nikdy nemierte svetelným lúčom do očí. Obzvlášť je potrebné dávať pozor pri pacientoch, ktorí sa liečia (liečili) na očné choroby a pacientov po očných operáciách. Systém obsahuje filter na znižovanie žiary z prístroja, ale napriek tomu sa odporúča používať ochranné okuliare s absorbčnou vlnovou dĺžkou 500nm

- Dlhšie osvetľovanie môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tkaniva. Tkanivo treba prekryť a osvetlovací čas skrátiť na minimum, resp. predĺžiť vzdialenosť od špičky prístroja a materiálu, ktorý má byť vytvrdený.

- Prístroj sa nesmie používať pri pacientoch, ktorí v tom čase používajú lieky , ktoré spôsobujú foto-senzibilitu alebo majú sklon ku patologickým reakciám

Systém sa smie používať iba v súlade s inštrukciami v tomto návode!

4. Inštalácia

- Umiestnite nabíjací zdroj na rovnú plochu. Prístroj má mať izbovú teplotu predtým ako ho zapojíte do siete

- Pred prvým použitím očistite svetlovod podľa inštrukcií v sekcii 6

- Svetlovod umiestnite na koniec držadla  a `kliknite` ho na miesto ( obrázok 3), v prípade potreby upevnite priložený fiter na  špičku svetlovodu

Chráňte svetlovod pred znečistením alebo poškriabaním!

5. Obsluha

obrázok 4- držadlo s voliacimi funkciami

5.1 Výber vytvrdzovacích parametrov

Celaux sa automaticky vypne  (kvôli šetreniu batérie), ak ho viac ako 2 minúty nepoužívate alebo akonáhle ho položíte na nabíjaci prístroj. Prístroj sa opäť zapne po stlačení ľubovolného tlačítka alebo po zdvihnutí z nabíjacieho prístroja ukazujúc naposledy navolené funkcie.

Vyberte si požadovaný čas vytvrdzovania  stlačením tlačítka `vytvrdzovací čas` (5).

K dispozícii su nastavenia na 10,20,30,40 sekúnd.

Zvolená funkcia je indikovaná 4 podsvietenými zelenými tlačítkami (4)

Podrobné informácie o odporúčaných časoch tvrdnutia jednotlivých dentálnych materiálov vám poskytne  konkrétny výrobca.

Stlačenim tlačítka `osvetľujúci modus` (3) môže byť nastavený želaný spôsob svietenia (štandard alebo jemný štart)

Pri štandardnom spôsobe je okamžite k dispozícii plná intenzita svetla, pri moduse jemný štart intenzita stúpa počas 5 sekúnd do úplného žiarenia.

Jemný štart je indikovaný svietením políčka číslo (2)

Nepoužívajte ostré predmety, ani neúmernú silu pri narábaní s tlačítkami!

5.2 Použitie

Nasmerujte /umiestnite/ svelovod do želanej polohy, čo najbližšie k ošetrovanému materiálu.Vyhnite sa priamemu kontaktu.

Stlačte tlačítko Start/Stop (1) na začatie procesu vytvrdzovania. Prístroj sa automaticky vypne po uplynutí navoleného času. Proces môžte aj predčasne ukončiť krátkym stlačením tlačidla Start/Stop.

Navolené hodnoty //čas a spôsob svietenia// ostanú v pamäti do ďalšieho použitia prístroja.

5.3 Nabíjanie

Celaux sa začne automaticky nabíjať akonáhle ho položíte na nabíjací prístroj. Nabíjanie je indikované blikaním všetkých štyroch zelených LED tlačitiek. Prístroj je plne nabitý akonáhle blikanie prestane.

Ak nebudete Celalux používať dlhšiu dobu, odporúča sa aby ostal položený na nabíjacom prístroji.

Ak  počas vytvrdzovania začnú tlačidla blikať, je potrebné prístroj dobiť.  Celalux je síce stále možný prevádzky na krátky čas, ale odporúča sa jeho nabitie. Nabíjací cyklus trvá cca 2 hodiny.  Je mozné aj úplne vybitý prístroj vziať približne po 10 minútach z nabíjacieho prístroja a použiť ho na niekoľko polymerizačných cyklov a potom ho dať znova dobíjať.

Používajte iba originálny nabíjací prístroj.  Ak máte akýkoľvek dôvod pochybovať o bezpečnosti prístroja (napr.očividne poškodenie prístroja) vypnite ho z elektrickej siete a zamedzte používaniu tretími osobami.

Akonáhle prístroj, ktorý je mimo nabíjacieho prístroja nepoužívate dlhšie ako 2 minúty, prepne sa do batérie šetriaceho modusu.

5.4. Kontrola intenzity svetla

Intenzita svietenia prístroja by sa mala kontrolovať v pravideľných intervaloch. Kontroluje sa tak, že koniec svetlovodu umiestnite do otvoru na nabíjacom prístroji  a zapnete tlačitko Start /Stop.  (obrázok 5)  Keď je intenzita svetla v poriadku, zasvieti zelená kontrolka, pri nízkej intenzite svieti červená kontrolka.

Pri nízkej intenzite skúste skontrolovať, či nie je svetlovod zašpinený alebo poškodený.

Poškodený svetlovod vymeňte a špinavý vyčistite podľa bodu 6.

Ak sa nízka intenzita ani potom nezmení, kontaktujte prosím dentálne depo alebo priamo výrobcu.

5.5 Kontrola teploty

Rukoväť prístroja sa môže pri používaní alebo nabíjaní zahrievať. Toto je normálny jav.  Ak je teplota príliš vysoká, prístroj sa sám vypne.  Celalux je schopný ďalšej prevádzky akonáhle sa teplota zníži.

6.Údržba a čistenie

- Po každom použití svetlovod spolu s filtrom odmontujte a nastudeno sterilizujte alebo použite štandardný autoklávový cyklus (max. teplota 134 stupňov Celzia). Svetlovod musí chladnúť pozvoľne minimálne po dobu 30 minút ( max. znižovanie teploty 5 stupňov/minúta)

- Vonkajšia časť držadla a nabíjací prístroj sa môžu čistiť jemnou handričkou namočenou v isopropylovom alkohole.

Šetrne odstráňte prípadné zbytky materiálu s plastovou špachtličkou. Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškriabať povrch svetlovodu a tým znížiť intenzitu svietenia.

- Nabíjací prístroj, držadlo aj svetlovod chráňte pred vlhkom, nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky

- Akumulátor môžu vymieňať iba na to školené osoby

- Držadlo alebo nabíjací prístroj môžu opravovať iba autorizovaní technici, držadlo ani nabíjací prístroj neotvárajte. Ak sa vyskytne akákoľvek závada, kontaktujte prosím dentálne depo alebo priamo výrobcu.

- Nepoužiteľné výrobky odstráňte podľa platných noriem

# Appendix 2- Záruka

Celaux prešiel našimi konečnými kontrolami v technicky a opticky výbornom stave. Poškodenia a závady spôsobené vadou materiálu budú opravené v záručnej lehote po dobu 12 mesiacov.

Všetky ostatné škody, vrátane škôd spôsobených pri preprave sa zo záruky vylučujú.  Záruka sa takisto nevzťahuje na svetlovod.  Pri nesprávnom používaní nárok na záruku zaniká.

Záruka sa začína dátumom zakúpenia.

V prípade záručných požiadaviek kontaktujte dentálne depo alebo výrobcu.

Ak vraciate Celalux na opravu, zašlite ho prosím v originálnom balení.