VOCO Mix 10

|  | s krytom káblu |  |
| --- | --- | --- |

VOCO Mix 10 je miešací prístroj na všetky druhy kapslí VOCO vrátane aplikačných a podobných (taktiež kapslí amalgámových).

1.	VOCO Mix 10 sa pripojuje na uzemnenú zásuvku 220/240 V – 50 Hz.

2.	VOCO Mix 10 sa zapína zpätným spínačom „ON – OFF“.

3.	Nastavenie doby miešania od 1 do 99 sekúnd

-	stiskom tlačítka   „SET“ začnú blikať čísla ukazovateľa sekúnd

-	stiskom tlačítka   „ „  sa nastaví potrebná doba miešania

-	stiskom tlačítka   „ „  sa dá nastavený čas redukovať

-	opakovaným stiskom tlačítka „SET“ začnú  blikať čísla sekúnd

-	nastavenie žiadaného počtu sekúnd sa zaistí stiskom tlačítok „  „

-	opakovaným stiskom tlačítka  „SET“  sa naprogramovaný čas uloží do pamäti

4.	Aktivovaná kapsla sa nasadí do vidlice a kryt sa dobre uzavrie.

5.	K naštartovaniu miešania sa stiskne tlačítko „START/STOP“. 
Pokiaľ je treba proces miešania z akýchkoľvek dôvodov prerušiť, stiskne sa opäť „START/STOP“.

6.	K zaišteniu bezpečnosti pracuje miešač len pri zavretom kryte.

Upozornenie:

Po prebehnutí doby miešania zostane mixér nastavený na poslednú zvolenú dobu (aj pri vypnutí prístroja alebo vytiahnutiu šnóry zo zásuvky). Proces miešania sa zopakuje stiskom tlačítka „START/STOP“.

Technické údaje:

Frekvencia miešania:	4300 kmitov/min (plus – minus 5%)

Doba miešania: 	nastaviteľná od 1 – 99 sek.

Optimálna prevádzková teplota: 18 … 40 st. C

Napätie:	220/240 V 50 Hz, alternatívne 110 V 60 Hz, 
nastavené napätie viď štítok

Výkon motoru: 	110 W

Rozmery:  		šírka 210 mm,  výška - 140  mm, hĺbka - 220 mm

Skrinka/konštrukcia: konštrukcia z ocele, skriňka a kryt z odolnej umelej hmoty

Váha:  	3,6  kg

Záruka:

VOCO Mix 10  prešiel v technickom a opticky bezchybnom stave našou technickou kontrolou. Nedostatky, ktoré by boli zpôsobené materiálovou alebo výrobnou závadou, budú bezplatne odstranené v 12 mesačnej záručnej dobe. Ostatné nad tento rámec vzniknuté škody (aj pri transporte) sa vylučujú. Predpokladom pre uplatnenie záruky je, že prístroj bol používaný podľa návodu a nebol na ňom vykonaný akýkoľvek zásah..Zpôsob odstránenia závady si vyhradzujeme. Začiatkom garančnej lehoty je dátum predaja. Pri požiadavke záručnej opravy sa obráťte na Vašeho dodávateľa. Zásielky ku garančnej oprave prevádzajte v originálnom kartóne a so záručným listom.