______________________________________________

Návod na použití

SHERAALLOY-E                         .

Indikace

Slitina určená k zhotovování fixních náhrad – korunek a můstků, ve stomatologii, zařazených do medicínských výrobků tř. 2a  pro zhotovování snímacích a fixních stomatologických náhrad. Koeficient tepelné roztažnosti je 14,8 (25 – 600°C)

Modelování

U fazetovaných konstrukcí modelujte odpovídající redukovaný tvar nahrazované korunky. Při nanášení keramické hmoty se vyvarujte nadměrné tloušťce fazety. Stejnoměrná vrstva keramické hmoty se stará o spojení bez pnutí.

Čepování

Doporučuje se použít tyto hodnoty čepů

- vtokový čep od korunky Ø 2,5 až 3 mm, délka 3,0 mm

- šína Ø 4 až 5 mm

- vtokový čep Ø 3,5 až 4 mm

Zatmelování

Do zatmelovacích hmot SHERAFINA-RAPID nebo SHERAFINA 2000, s teplotou vypalování 850°C

Vypalování a předehřívání

Doporučená předehřívací teplota 850°C s prodlevou 60 min je zcela dostačující. Při zcela zaplněné vypalovací peci prodlužte prodlevu o 20 min.

Množství tavené slitiny

Váhu voskové modelace včetně vtokového systému vynásobte 8,3 ( měrná váha kovu 8,3 g/cm³) a cca. 10 g slitiny ( 1 až 2 válečky ) přidejte pro zásobník

Licí kelímek

Používejte jen tavící kelímky na keramickém základě.

Indukční lití

Kov zahřívejte v licím přístroji dokud se neslije, poté umístěte mufly do licího přístroje a pokračujte v tavení slitiny. Slitinu v žádném případě nepřepalujte. Optimální licí bod je, když tavená slitina vykazuje známky rovnoměrného roztavení. Nepřidávejte žádné pomocné tavidlo nebo prášek. Po roztavení slitiny odlijte umístěnou mufly v licím přístroji co možná nejdříve ( nízká objemová kontrakce).

Lití plamenem

Slitinu tavte v zóně plamenu s malým obsahem kyslíku. Také zde slitinu v žádném případě nepřepalujte. Optimální licí bod je, když tavenina má kašovitý charakter. Nepřidávejte žádné pomocné tavidlo nebo prášek. Po roztavení slitiny odlijte co možná nejdříve ( nízká objemová kontrakce). Přehřívání slitiny může mít za následek porozitu, hrubost odlitku nebo jiné defekty. Tyto defekty jsou často příčinou zlomených můstku nebo praskáním keramických fazet.

Dekyvetace

Po odlití mufly otočte vtokovým kuželíkem dolů a nechte cca.15 min. chladit na vzduchu, poté můžete kyvetu ochladit ve studené vodě. Nejlepší vlastnosti slitiny jsou dosaženy, když je mufle ponechaná chladnout na pokojovou teplotu. Zbytky zatmelovaní hmoty odstraňte pomocí dekyvetačních kleští. Do kyvety neklepejte. Nahrubo opískujte zatmelovací hmotu s 250 my pískem (čistota 99,7%) a načisto opískujte s 110 my pískem (čistota 99,7%). Pro opískování korunek by se měl použít tlak  2 bar. maximálně. Použitý písek již znovu nepoužívejte.

Opracování

Kovové konstrukce nikdy neopracovávejte s diamantovými rotačními nástroji.

Uhlík obsažený v diamantu může kovové konstrukce zašpinit a při následném fazetování konstrukce keramikou by mohlo dojít k potížím. Rovněž i brousky s keramickým pojivem nejsou vhodné. Optimální jsou pro opracování kovových konstrukcí tvrdokovové frézy.

Příprava na nanášení keramiky

Konstrukci opískujte čistým 110 my pískem (čistota 99,7%).

Poznámka : Oxidační pálení provádějte pod vakuem 10 min. při 950°C.

Toto pálení je důležité , a má zjistit, zda se projeví případné nečistoty. Pokud ano znovu konstrukci opískujte a proveďte druhé oxidační pálení. Když oxidy vytvoří na konstrukci rovnoměrnou vrstvu, konstrukci bezpodmínečně opět opískujte ( pískem aluminiumoxid 110 my při tlaku max. 2 bar.) Potom položte kovovou konstrukci do plastové nebo skleněné uzavíratelné nádoby s SHERAGERÜSTCLEANEREM  na 5 min do ultrazvukové čističky. Kovové konstrukce se nedotýkejte rukou, k uchopení konstrukce použijte pinzetu. Konstrukci neomývejte vodou a nepoužívejte k sušení stlačený vzduch. Při častém používání se roztok doporučuje denně obnovovat (vyměňovat), a skleněnou nádobu řádně vymývat.

Opatření pro nanášení keramiky

Neopomeňte prosím hodnotu WAK ( koeficient tepelné roztažnosti) ve výši 14,8 !

Při hodnotě WAK větší než 14,5 je nutné zvolit pomalé chlazení.

Další zpracování odlitku

Při využití zásobníku můžete nejvýše použít 1/3 starého kovu doplněnou o 2/3 nového kovu. Pro keramikou fazetované konstrukce doporučujeme používat jen nový kov.

Technické data

Tvrdost dle Vickerse (HV 10)                            280

Měrná hmotnost (g/cm³)                                  8,3

Pevnost v tahu (N/mm²)                                   690

0,2 – mez průtažnosti (N/mm²)                         560

Tažnost ( A5  %)                                             10

Modul pružnosti  (N/mm²)                                210.000

Licí teplota (°C)                                               1520

Koeficient tepelné roztažnosti WAK (25/600°C)    14,8 x 106  K¹

Složení v    %

Chrom        28,0

Molybden     5,5

Silicium       1,2

Mangan      0,5-0,8

Kobalt         zbytek

Záruka

Shera je certifikovaná podle ISO 9001 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.