- OPTICOR® FLOW

- Světlem polymerující mikrohybridní kompozit s nízkou viskozitou

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

UDMA, TEGDMA, barnaté sklo, oxid křemičitý, iniciátory, stabilizátory

Charakteristika:

OPTICOR® FLOW je světlem polymerující mikrohybridní kompozitní materiál s nízkou viskozitou, s uvolňováním fluoridových iontů a se sníženým modulem elasticity. Je radioopákní, dobře leštitelný a s fluorescencí přirozeného zubu.

Indikace:

1)	Výplně při minimálně invazivních preparacích kazivých lézí.

2)	Povrchové výplně třídy V.

3)	Malé výplně třídy II – zejména při tunelové preparaci.

4)	Podložky typu liner v kombinaci s vysokoviskozními kompozity.

5)	Opravy okrajů stávajících kompozitních výplní, inlejí, onlejí nebo faset.

6)	Opravy bis-akrylátových korunek a můstků zhotovených razidlovou metodou.

7)	Pečetění fisur a jamek.

8)	Lepení transparentních ortodontických zámků (retainerů).

9)	Dlahování zubů po traumatu nebo s oslabeným parodontem.

Kontraindikace:

OPTICOR® FLOW nelze aplikovat přímo na dentin v blízkosti pulpy nebo do otevřené dřeňové dutiny. Nepoužívá se pro výplně se zvýšenou okluzní zátěží. OPTICOR® FLOW je kontraindikován v případech, kdy nelze zajistit suché operační pole nebo dodržet předepsaný pracovní postup a v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:

Pouze ve výjimečných případech mohou být u pacientů pozorovány reakce z přecitlivělosti na některou ze složek přípravku. Jiné lokální ani celkové nežádoucí účinky nebyly zaznamenány.

Aplikace:

Příprava operačního pole:

Povrch zubu se nejprve vyčistí gumovým kalíškem a abrazivní pastou neobsahující fluoridy ani tuky. Následně se důkladně opláchne proudem vody. Kavita se preparuje obvyklým způsobem, tj. s minimální redukcí zubní tkáně. Kavitu je třeba dostatečně vypláchnout proudem vody a vysušit proudem vzduchu (nekontaminovaného olejem a vodou). Kavita musí být suchá a zbavená detritu, aniž by byl dentin přesušený. Pro ochranu pracovní oblasti se doporučuje používat koferdam. Dentin v blízkosti pulpy u hlubokých kavit se doporučuje překrýt tenkou vrstvou vhodného materiálu, např. kalciumhydroxidovým cementem, která zabrání případnému poškození pulpy. Na sklovinu se aplikuje podle návodu leptací gel ( např. ETCHING GEL), který se nechá působit 20 až 30 s. Leptají-li se  zuby s vyšším obsahem fluoridů nebo dočasné zuby, doporučuje se prodloužit dobu leptání (max. 90 s) nebo leptání opakovat. Leptá-li se dentin, doba působení bývá max. 10 s. Po leptání je třeba místo opláchnout proudem vody minimálně 15 s a vysušit proudem vzduchu nekontaminovaného olejem ani vodou. Není-li vzhled naleptané skloviny křídově bílý, leptání se opakuje. Dojde-li jakýmkoli způsobem ke kontaminaci leptaného místa, leptání se opakuje max. 10 s. Místo se opláchne a osuší shora popsaným postupem.

V případě, kdy se aplikuje podložkový materiál ( např. skloionomerní cement KAVITAN® PLUS, KAVITAN® PRO), je třeba respektovat postup popsaný v příbalové informaci podložkového materiálu. Adhezivum se doporučuje nanášet na suchý předem naleptaný povrch kavity. Postup použití je popsán v příbalové informaci každého adhesivního přípravku, např. RETENSIN® MT nebo EVICROL® DUAL BOND. Barva se obvykle určuje po očištění povrchu zubů pacienta. Určení odstínu zubu se obvykle provádí na denním světle přirozeně vlhkého zubu. Pro vytvoření přirozeného odstínu se dodává OPTICOR® FLOW v odstínech odpovídajících standardu VITA.

Použití:

Zvolený odstín kompozitu OPTICOR® FLOW se může nanášet do kavity přímo ze stříkačky, pomocí aplikačních kanyl nebo se ze stříkačky vytlačí jedna aplikační dávka na vhodný nástroj. Kompozit se polymeruje světlem v maximálně 2 mm silných vrstvách tak, aby se minimalizovalo polymerizační smrštění. U aproximálních kavit se polymeruje první vrstva z bukální nebo linguální strany pomocí světelného klínku. Při použití kovové matrice by vrstva pasty měla být silná pouze 1 mm pro osvit pouze z okluzní plochy. Tato technika se opakuje do zaplnění kavity. Každá vrstva se polymeruje 20 - 30 s.

Opracování:

Výplň se opracuje pomocí diamantových nebo jiných jemných brousků. Vyleští se pomocí disků nebo gumových kotoučků. Aproximální plochy se leští jemnozrnnými pásky. Jemnými disky a silikonovými nástroji lze dosáhnout vysokého lesku povrchu výplně.

Upozornění:

Je-li dentinová vrstva slabá, je třeba před zhotovením výplně či podložky provést odpovídající ošetření dentinu vhodným kalciumhydroxidovým preparátem. Operační oblast výplně musí být suchá. Je třeba se vyvarovat přímému kontaktu s pokožkou a okem. Při náhodném styku s okem je nutné oko vypláchnout přebytkem vody a případně provést další lékařské ošetření. OPTICOR® FLOW se nesmí používat v kombinaci s látkami, které obsahují eugenol, protože eugenol zabraňuje polymeraci. Ústní vody s kationtovou účinnou látkou, antiplakové přípravky a chlorhexidin mohou způsobit diskolorace zubní tkáně včetně výplně. Prázdný obal a nepoužitý zbytek materiálu likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 23 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

2 roky

Balení:

1 x 2 g pasty ve stříkačce v odstínech A2, A3, A3.5, C3, B2, I, WO + 10 aplikačních kanyl s 2 průměry,

4 x 2 g pasty ve stříkačce v odstínech A2, A3, A3.5, C3 + 30 aplikačních kanyl s 2 průměry

Datum poslední revize: 3. 9. 2004