Super-Cor™

Univerzální světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com. Vyrobeno v Itálii.

Popis:

Super-Cor™ je světlem tuhnoucí mikrohybridní kompozit pro konzervační ošetření frontálních i distálních zubů. Anorganické plnivo tvoří 59% objemu a má průměrnou velikost částic 0,6 mikronu. Kompozit je dodáván v tradičních stříkačkách v 16 Vita™ odstínech a v incizálním a univerzálním opákním odstínu. Všechny odstíny s výjimkou incizálního jsou rentgenokontrastní.

Indikace - Super-Cor™ :

- Přímé výplně třídy I až V dle Blacka

- Opravy traumatických defektů tvrdých zubních tkání

- Estetické fasety zhotovené přímou metodou

- Opravy fasetových částí fixních protetických náhrad v ústech pacienta

- Kosmetické úpravy

- Přímé dostavby zubních korunek vitálních i endodonticky ošetřených zubů

Indikace - Opticor Flow:

- První vrstva kompozitní výplně třídy I a II dle Blacka („stress absorber“) v kombinaci se Super-Cor™

- Pečetění fissur

- Výplně minimálně invazivních preparací kariézních laesí

Kontraindikace:

Materiál nelze nanášet na dentin v těsné blízkosti zubní dřeně nebo na otevřenou dřeňovou dutinu. Nepoužívejte, pokud nedokážete zajistit čisté operační pole nebo pokud nelze dostát předepsanému návodu k použití adheziva.  Nepoužívejte v případech, kdy je známa pacientova přecitlivělost na kteroukoliv složku produktu.

Vedlejší účinky:

Pouze ve výjimečných případech lze u některých pacientů sledovat reakce kvůli přecitlivělosti na některou složku produktu. Žádné jiné lokální či systémové vedlejší účinky nebyly pozorovány.

NÁVOD K POUŽITÍ

Povrchy, na které kompozit připevňujete

Obecné body týkající se dobré povrchové vazby:

- Izolujte zub od přilehlé dentice.  Používejte tenké transparentní páskové matrice.  Velmi doporučujeme koferdam.

- Vlhký povrch dentinu – spíše než suchý, přesušený dentin – je schopen zvýšit vazebnou sílu adhezivních systémů poslední generace (jako je Retensin Plus).

POZNÁMKA: „Vlhký“ neznamená kontaminovaný krví nebo slinami.

- Dodržujte pečlivě aplikační sekvence.

- Věnujte čas k identifikaci druhu povrchu a k určení potřebného materiálu.

- Existuje mnoho dokončených klinických testů, které podporují techniku celkového leptání – „total-etch“. Doporučujeme naleptat dentin.

- Prosíme, ujistěte se, že vzduch ve vzduchové pistoli není kontaminován olejem.

Podložky, linery

V obecné rovině není při použití adhezivních výplní potřeba použít podložky. Pokud ale klinický stav vyžaduje aplikaci podložky nebo lineru (např. Kavitan Plus – SpofaDental a.s.), naneste podložkový materiál pouze v nejnutnějším množství na dřeňovou stěnu dentinu, ale vyhněte se zakrytí zbylých stěn kavity. Postupujte dle instrukcí v příbalovém letáku podložky. V kavitách blízkých zubní dřeni můžete bodově aplikovat hydroxid vápenatý k ochraně zubní dřeně.  Minimalizujte kontakt podložkového materiálu s hydroxidem vápenatým a adhezivem Retensin Plus.

Jedinečná technologie skelného plniva a vysoká vazebná síla činí z adheziva Retensin Plus skutečnou a plnohodnotnou náhradu linerů.

Pro použití Retensin Plus Bottle v lahvičce:

•  Před nanesením lahvičku krátce protřepejte.

• Do jednorázové mísicí podložky naneste jednu kapku adheziva.

• Zcela namočte hrot aplikátoru.

Dentin/sklovina:

Pokyny pro vazbu na sklovinu a/nebo na dentin

Následující postup se vztahuje jak na přímé zhotovování kompozitních výplní, tak na aplikace pod čerstvé amalgámové výplně:

- Leptejte povrch skloviny a dentinu po dobu 15 vteřin pomocí 37,5% kyseliny fosforečné. Pořádně opláchněte a ujistěte se, že leptadlo bylo zcela odstraněno. Varování: Leptací gel obsahuje kyselinou fosforečnou.  Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a měkkou tkání.  V případě kontaktu s pokožkou nebo očima zasažené místo ihned vypláchněte vodou a při postižení očí vyhledejte lékařskou pomoc.  Nepoužívejte vnitřně.

- Lehce osušte, ale nepřesušte.

- Lehkým krouživým pohybem nanášejte Retensin Plus hrotem aplikátoru po dobu 15 vteřin na povrch skloviny/dentinu.

- Lehce osušte vzduchem po dobu 3 vteřin.

- Nechte tuhnout světlem po dobu 20 vteřin*.

- Naneste kompozit a vytvrďte světlem.

Nanášení

- Vyberte požadovaný odstín.

- Pokud k nanášení používáte stříkačku, poté co vymáčknete hmotu na podložku, ujistěte se, že zatáhnete píst stříkačky zpět alespoň o 2 otočky, abyste uvolnili tlak na materiál.

- Nanášejte vždy jen jednu vrstvu o tloušťce maximálně 2 mm. Po nanesení vrstvy materiál rozprostřete tak, aby přilnul k okrajům kavity.

- Každou nanesenou vrstvu nechte tuhnout světlem po dobu minimálně 40 vteřin**. Pokud pracujete s více povrchy, osviťte každý povrch  po tuto doporučenou dobu zvlášť.

Poznámka:

Pro zajištění optimální funkce kompozitu ve stříkačce během použití: Po vytlačení kompozitu uvolněte tlak ve stříkačce tak, že otočíte pístem stříkačky o 2 otočky zpět.  Tím zabráníte hromadění hmoty ve víčku a umožníte její další využití po uskladnění.

Před použitím se vynasnažte maximálně ochránit  materiál před vystavením viditelnému světlu.

* Doporučené doby tuhnutí: Optilux 501 v režimu Boost po dobu 10 vteřin, L.E. Demetron I 10 vteřin, L.E. Demetron II 5 vteřin.  Při použití dalších polymeračních lamp se řiďte doporučením výrobce.

** Doporučené doby tuhnutí: Optilux 501 20 vteřin, L.E. Demetron I 20 vteřin, L. E. Demetron II 10 vteřin.  .  Při použití dalších polymeračních lamp se řiďte doporučením výrobce.

Bezpečnostní opatření:

Nevytvrzená metakrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškození dřeně. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a měkkou tkání. V případě kontaktu omyjte zasažené místo vodou.

Likvidace odpadu:

Řiďte se regionálními nařízeními.

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě.

Skladovatelnost

- 3 roky

Po vypršení data spotřeby dále nepoužívejte.

Balení:

- Souprava:

5 x 5 g Super-Cor™ stříkačky ve VITA™ odstínech A2, A3, A3.5, B1, C2

1 x 3,5 g leptacího gelu + 10 hrotů

1 x 2 g Opticor Flow kompozit

1 x Retensin Plus 5ml

25 aplikační štětečky

5 mísicích podložek

- Náhradní náplň:

1 x 5g stříkačka Všech 16 “klasických Vita™” odstínů + univerzální opákní

1 x 2,5 g stříkačka incizálního odstínu

VITA je registrovaná obchodní známka VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

Datum poslední revize:  22. 8. 2007