# KAVITAN® PLUS

Rentgenokontrastní skloionomerní cement

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

prášek:	fluorosilikátové sklo

tekutina:	 vodný roztok kopolymeru kyseliny akrylové a itakonové

Charakteristika:

KAVITAN® PLUS je skloionomerní (sklopolyalkenoátový) chemicky tuhnoucí rentgenokontrastní podložkový a výplňový materiál s chemickou adhezí k tvrdým zubním tkáním a schopností uvolňování fluoridových iontů. Je vyráběn v pěti základních odstínech s důrazem na dobrý estetický výsledek ošetření. Odolnost výplní ve vhodných indikacích je zaručena vysokou pevností materiálu a nízkou rozpustností cementu po ztuhnutí.

Indikace:

- výplně V. a III. třídy ve stálém chrupu

- laminované výplně V., III. a I. třídy ve stálém chrupu - tzv. sendvičová technika

- výplně I., II., III. a V. třídy v dočasném chrupu

- adhezívní podložky pod kompozitní nebo amalgámové výplně

- dostavby ztraceného dentinu před preparací na korunku, inlay nebo onlay, případně estetickou fazetu

- dočasné výplně ve stálém chrupu

Kontraindikace:

Přípravek nepoužívejte pro mechanicky namáhané výplně IV. třídy, kazivé léze II. třídy s klasickou preparační kavitou ve stálém chrupu a kavity zahrnující okluzní hrbolky zubu.

Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

NÁVOD K POUŽITÍ:

| Mísicí poměr prášek : tekutina | 2,7 : 1 (g:g) |
| --- | --- |
| Doba mísení | 30 - 45 s |
| Doba zpracovatelnosti (od začátku mísení do začátku tuhnutí) | 2 - 3 min |
| Manipulační doba (od konce mísení do počátku tuhnutí) | min. 1:30 min |
| Doba tuhnutí (od začátku mísení do iniciálního ztuhnutí) | min. 4 min |

Výše uvedené hodnoty platí pro materiál zpracovaný při teplotě 23 °C a vlhkosti vzduchu 50 %.

Příprava cementu:

- Mísicí poměr: 2,7 : 1 (g : g), tj. 1 odměrka prášku na 1 kapku tekutiny. Optimální teplota pro přípravu cementu je 20-25 °C.

- Prášek v lahvičce před použitím protřepejte. Prášek v odměrce nekomprimujte. Odměrku naplněnou přebytkem prášku zarovnejte o hranu odřezávací vložky v hrdle lahvičky.

- Tekutinu dávkujte při svislé poloze nádobky. Optimální velikosti kapky docílíte mírným stlačením nádobky.

- Po odebrání prášku a tekutiny nádobky ihned uzavřete.

- Prášek a tekutinu dávkujte na jednorázovou hladkou papírovou podložku nebo skleněnou desku (použitím podchlazené skleněné desky lze dosáhnout prodloužení doby zpracovatelnosti). Prášek lze do tekutiny vnést najednou nebo ve 2 - 4 dávkách. Pomocí plastové nebo nerezové třecí lopatky smíchejte prášek s tekutinou v co nejkratším čase (max. 30 - 45 s). Správně připravený cement je plastický, s krátkým odtrhem.

Zásady klinické aplikace :

- Šetrná konvenční preparace kazivé léze i s vytvořením makroretence (u erozívní a abrazívní léze nepreparujte, jen mechanicky očistěte povrch dentinu).

- U kavit s pulpální stěnou slabší než 0,5 mm proveďte podložení Ca(OH)2 cementem.

- Zlepšení adheze docílíte aplikací kondicioneru - dle příbalové informace použitého výrobku (např. KAVITAN® KONDICIONER).

- Cement lze s výhodou nechat ztuhnout pod matricí.

- Výplně po ztuhnutí ošetřete ochranným lakem (LC VARNISH).

- Přebytky materiálu odstraňujte ručními nástroji (skalpel, scaler, exkavátor) nebo šetrně ostrými rotačními nástroji.

- Mechanické opracování, eventuálně leptání pod laminovanou výplň lze provádět nejdříve po 15 minutách.

Upozornění:

Skloionomerní cementy jsou velmi náchylné na přebytek vlhkosti v počáteční fázi tuhnutí (dezintegrace v ústech) a na přesušení v téže fázi. Materiál ulpívá na nástrojích, před zaschnutím je nutné jej odstranit.

Bezpečnostní opatření:

Tekutá složka dráždí oči a kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

Zneškodnění odpadu:

Nepoužitý zbytek práškového podílu a obal likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti. Zbytky tekuté složky předejte firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě 5-25 C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

3 roky

Označení na obalu: Exp RRRR-MM (RRRR = rok, MM = měsíc).

Balení:

15 g prášku v odstínech A2, A3, B1, B3 a C3 + 15 g tekutiny, mísící bloček, odměrná lžička

samostatné balení:	        15 g prášku

15 g tekutiny

hromadné balení (souprava):     5 x 15 g prášku v odstínech A2, A3, B1, B3 a C3

2 x 15 g tekutiny, 1 x 15 g KAVITAN® KONDICIONER

1 x 5 g LC VARNISH, mísicí bloček, odměrná lžička, třecí lopatka

Datum poslední revize: 10. 7. 2006