# KAVITAN® PRO

Skloionomerní cement s vysokou pevností

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

prášek:		fluorosilikátové sklo, sušená polykyselina

tekutina:	 	vodný roztok kopolymeru kyseliny akrylové a itakonové

Charakteristika:

Kavitan® Pro je rentgenokontrastní, skloionomerní (sklopolyalkenoátový) chemicky tuhnoucí výplňový materiál, určený pro dlouhodobé semipermanentní výplně v laterálním úseku. Kavitan® Pro se vyznačuje vysokou pevností, chemickou adhezí k tvrdým zubním tkáním a schopností dlouhodobě uvolňovat fluoridové ionty. Cement má po namísení vyšší viskozitu, je nelepivý, snadno se aplikuje a tvaruje (kondenzuje) v kavitě.

Indikace:

- dlouhodobé semipermanentní výplně I. a II. třídy nezatížené v bodech kontaktu okluzními tlaky

- výplně V. a III. třídy ve stálém chrupu

- laminované výplně I. II. III. a V třídy ve stálém chrupu - tzv. sendvičová technika

- výplně I., II., III. a V. třídy v dočasném chrupu

- adhezívní podložky pod kompozitní nebo amalgámové výplně

- dostavby ztraceného dentinu před preparací na korunku, inlay nebo onlay, případně estetickou fazetu

- dočasné výplně ve stálém chrupu I.,II.,III.,V. třídy

- technika A.R.T. (Atraumatic Restorative Treatment)

Kontraindikace:

Přípravek nepoužívejte pro mechanicky namáhané výplně IV. třídy, kazivé léze II. třídy s klasickou preparační kavitou ve stálém chrupu a kavity zahrnující okluzní hrbolky zubu. Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

NÁVOD K POUŽITÍ:

| Mísicí poměr prášek : tekutina | 3,5 : 1 (g:g) |
| --- | --- |
| Doba mísení | 30 - 45 s |
| Doba zpracovatelnosti (od začátku mísení do začátku tuhnutí) | 2 - 3 min |
| Manipulační doba (od konce mísení do počátku tuhnutí) | min. 1:30 min |
| Doba tuhnutí (od začátku mísení do iniciálního ztuhnutí) | min. 5 min |

Výše uvedené hodnoty platí pro materiál zpracovaný při teplotě 23 °C a vlhkosti vzduchu 50 %.

Příprava cementu:

- Mísicí poměr: 3,5 : 1 (g : g), tj. 1 odměrka prášku na 1 kapku tekutiny. Optimální teplota pro přípravu cementu je 20-25 °C.

- Prášek v lahvičce před použitím protřepejte. Prášek v odměrce nekomprimujte. Odměrku naplněnou přebytkem prášku zarovnejte o hranu odřezávací vložky v hrdle lahvičky.

- Tekutinu dávkujte při svislé poloze nádobky. Optimální velikosti kapky docílíte mírným stlačením nádobky. Kapátko musí být očistěné, od případně zaschlého materiálu.

- Po odebrání prášku a tekutiny nádobky ihned uzavřete.

- Prášek a tekutinu dávkujte na jednorázovou hladkou papírovou podložku nebo skleněnou desku (použitím podchlazené skleněné desky lze dosáhnout prodloužení doby zpracovatelnosti). Prášek lze do tekutiny vnést  ve 2 - 4 dávkách. Pomocí plastové nebo nerezové třecí lopatky smíchejte prášek s tekutinou v co nejkratším čase (max. 30 - 45 s). Správně připravený cement je homogenní, plastický a nelepivý materiál.

Zásady klinické aplikace :

- Šetrná konvenční preparace kazivé léze i s vytvořením makroretence (u erozívní a abrazívní léze nepreparujte, jen mechanicky očistěte povrch dentinu).

- U kavit s pulpální stěnou slabší než 0,5 mm proveďte podložení Ca(OH)2 preparátem.

- Zlepšení adheze docílíte aplikací kondicionéru - dle příbalové informace použitého výrobku (např. Kavitan® Kondicioner).

- Namíchaný cement aplikujte hladítkem nebo obdobným nástrojem s kvalitním povrchem nebo speciálními aplikátory (Centrix špičky, …). Materiál je nelepivý, lze jej tvarovat (kondenzovat) kuličkovým cpátkem vhodného průměru.

- Cement je vhodné v odpovídajících indikacích nechat ztuhnout pod matricí.

- Výplně po ztuhnutí ošetřete ochranným lakem (LC Varnish).

- Přebytky materiálu odstraňujte ručními nástroji (skalpel, scaler, exkavátor) nebo šetrně ostrými rotačními nástroji.

- Definitivní mechanické opracování, eventuálně leptání pod laminovanou výplň lze provádět nejdříve po 15 minutách.

Upozornění:

Skloionomerní cementy jsou velmi náchylné na přebytek vlhkosti v počáteční fázi tuhnutí (dezintegrace v ústech) a na přesušení v téže fázi. Materiál ulpívá na nástrojích, před zaschnutím je nutné jej odstranit.

Bezpečnostní opatření:

Tekutá složka dráždí oči a kůži. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Zneškodnění odpadu:

Nepoužitý zbytek práškového podílu a obal likvidujte společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti. Zbytky tekuté složky předejte firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

3 roky

Označení na obalu: Exp RRRR-MM (RRRR = rok, MM = měsíc).

Balení:

15 g prášku v odstínech A2, A3, B3, C3 + 10 g tekutiny, mísící bloček, odměrná lžička

samostatné balení:	15 g prášku v odstínech A2, A3, B3, C3

10 g tekutiny

Datum poslední revize: 10. 7. 2006