# KAVITAN® LC

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

prášek:		fluorosilikátové sklo

tekutina:	 	vodný roztok kopolymeru kyseliny akrylové a itakonové, HEMA

Charakteristika: 
KAVITAN® LC je skloionomerní světlem tuhnoucí rentgenokontrastní podložkový a výplňový materiál s vysokou počáteční pevností. KAVITAN® LC lze opracovat ihned po světelném vytvrzení, což velmi usnadňuje a zrychluje ošetření pacienta a minimalizuje nepříznivý vliv vlhkosti v počáteční fázi tuhnutí. Přitom zůstává zachována chemická adheze k tvrdým zubním tkáním a schopnost dlouhodobě uvolňovat fluoridové ionty.

Indikace:

- výplně I. a II. třídy nezatížené okluzními tlaky

- výplně V. a III. třídy ve stálém chrupu

- laminované výplně I., II., III. a V. třídy ve stálém chrupu

- výplně I., II., III. a V. třídy v dočasném chrupu

- adhezívní podložky pod kompozitní nebo amalgámové výplně

- dostavby ztraceného dentinu před preparací na korunku, inlay nebo onlay

- dočasné výplně ve stálém chrupu I., II., III. a V. třídy

- pečetění fissur

Kontraindikace:

Přípravek nepoužívejte pro mechanicky namáhané výplně IV. třídy, kazivé léze II. třídy s klasickou preparační kavitou ve stálém chrupu a kavity zahrnující okluzní hrbolky zubu. Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

NÁVOD K POUŽITÍ:

| Mísicí poměr prášek : tekutina | 2,8 : 1 (g:g) |
| --- | --- |
| Doba mísení | 30 - 45 s |
| Doba zpracovatelnosti | min. 3 min |
| Fotopolymerizace – osvit lampou | 20 s |

Výše uvedené hodnoty platí pro materiál zpracovaný při teplotě 23 °C a vlhkosti vzduchu 50 %.

Příprava cementu:

- Mísicí poměr: 2,8 : 1 (g : g), tj. 1 odměrka prášku na 2 kapky tekutiny. Optimální teplota pro přípravu cementu je 20-25 °C.

- Prášek v lahvičce před použitím protřepejte. Prášek v odměrce nekomprimujte. Odměrku naplněnou přebytkem prášku zarovnejte o hranu odřezávací vložky v hrdle lahvičky.

- Tekutinu dávkujte při svislé poloze nádobky. Optimální velikosti kapky docílíte mírným stlačením nádobky. Kapátko musí být čisté od příp. zaschlého materiálu.

- Po odebrání prášku a tekutiny nádobky ihned uzavřete. Materiál chraňte před světlem.

- Prášek a tekutinu dávkujte na jednorázovou hladkou papírovou podložku nebo skleněnou desku . Prášek lze do tekutiny vnést  ve 2 - 4 dávkách. Pomocí plastové nebo nerezové třecí lopatky smíchejte prášek s tekutinou v co nejkratším čase (max. 30 - 45 s). Správně připravený cement je homogenní a plastický.

Zásady klinické aplikace :

- Šetrná konvenční preparace kazivé léze i s vytvořením makroretence (u erozívní a abrazívní léze nepreparujte, jen mechanicky očistěte povrch dentinu).

- U kavit s pulpální stěnou slabší než 0,5 mm proveďte podložení Ca(OH)2 preparátem, nikoli eugenolovými cementy, inhibujícími polymeraci.

- Zlepšení adheze docílíte aplikací kondicionéru - dle příbalové informace použitého výrobku (např. KAVITAN® KONDICIONER).

- Namíchaný cement aplikujte hladítkem nebo obdobným nástrojem s kvalitním povrchem nebo speciálními aplikátory (Centrix špičky, …).

- Cement je vhodné v odpovídajících indikacích nechat ztuhnout pod průhlednou matricí.

- Polymerace se provádí světelnou polymerační lampou po dobu 20 s ve vrstvách silných max. 2 mm.

- Přebytky materiálu lze šetrně odstranit ihned po polymeraci ostrými rotačními nástroji nebo vhodným ručním nástrojem.

- Překrytí výplně ochranným lakem zlepší kvalitu povrchu (LC VARNISH).

Upozornění:

Materiál ulpívá na nástrojích, před zatuhnutím je nutné jej odstranit.

Bezpečnostní opatření:

Tekutá složka je klasifikována jako Xi - dráždivá. Dráždí oči a kůži. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

Zneškodnění odpadu:

Zbytky nespotřebovaného materiálu i obalový materiál se mohou zneškodňovat spolu s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:

2 roky

Označení na obalu: Exp RRRR-MM (RRRR = rok, MM = měsíc).

Balení:	                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Standardní balení:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12 g prášku  (v odstínech VITA A2, A3, B3, C3) + 5 g  tekutiny, mísící bloček, odměrná lžička                                                                                                                                                               Doplňková  balení:	                                                                                                                                                                                                                                                                                     12 g prášku (v odstínech VITA A2, A3, B3, C3), odměrná lžička                                                                                                                                                                                                                                                      5 g tekutiny

Datum poslední revize: 21. 7. 2004