GC Fuji I

Skloionomerní cement

Použití:

Cementování inlejí, korunek, můstků a orthodontických kroužků .

Podložka (base) nebo liner pod kompozitní a amalgámové výplně.

Vlastnosti:

o Biokompatibilita.

o Silná vazba k zubní struktuře.

o Dostatečný pracovní čas.

o Rychlé tuhnutí v ústech.

o Výborné vlastnosti získané rychlým stupněm tuhnutí.

o Radioopacita.

o Snadná manipulace.

o Uvolňování fluoridů.

o Odolnost ve vlhkém prostředí.

Výhody:

Minimální dřeňová citlivost.

Minimalizování výskytu sekundárního zubního kazu.

Pevná vazba.

Kontraindikace:

Pacienti s prokázanou alergií na skloionomery.

Při alergických reakcíchvyhledat lékaře.

Fyzikální vlastnosti:

Viz tabulka v originálním návodu.

Návod k použití:

Prášek - tekutina

o Standardní poměr prášek – tekutina je 1,8 : 1,0 g. Tohoto poměru je dosaženo

smícháním 1 zarovnané lžičky prášku a 2 kapek tekutiny.

o Abyste docílili správného dávkování tekutiny, držte lahvičku kolmo k podložce.

Před odkapáváním nechte uniknout vzduchové bubliny. Jestliže tekutina ztuhne

v ústí lahvičky, odstraňte ji vlhkou gázou, abyste příště mohli dávkovat bez

problémů.

c) Po použití důkladně uzavřete jak lahvičku s práškem, tak s tekutinou, abyste

zabránili kontaminaci prášku nebo vypařování tekutiny.

Míchání:

Dané množství prášku a tekutiny nanesete na papírovou podložku. Plastickou

špachtlí vmíchejte prášek do tekutiny a míchejte rychle 20 sek.

Poznánky:

Pokud budete míchat větší množství na cementování můstků atd., rozdělte prášek

na 2 stejné části. Míchejte první část prášku s celkovým množstvím tekutiny 5 sek.

Přidejte zbytek prášku a míchejte důkladně dalších 15 sek.

Nemíchejte prášek ani tekutinu Fuji I s jiným skloionomerním cementem. Materiál je

vyroben pro použití při pokojové teplotě 21-25°C.

Cementování:

o Preparujte zub běžným způsobem.

o Očistěte zubní povrch směsí pemzy s vodou, pryžovými kalíšky nebo

kartáčkem.

Neodstraňujte smear layer.

c) Dentin by měl zůstat vlhký. Zub v žádném případě nepřesušujte!

Jestliže je to nutné, zvlhčete zub a připravte místo k cementování.

o Očistěte a osušte vnitřek náhrady.

o Míchejte rychle potřebné množství cementu (nemíchejte déle než 20 sek.)

o Naneste namíchanou směs ve vrstvě 1 mm na náhradu, práci dokončete do

30sek. od skončení míchání.

o Potom ihned umístěte korunku nebo můstek, lehce přitlačte.

o Doba tuhnutí je 4´30“ po namíchání. Po ztuhnutí odstraňte veškeré přebytky.

o Na okraje aplikujte jako ochranu GC Fuji Varnish nebo Fuji Coat LC.

Skladování:

Skladujte za teploty 4-25°C. Trvanlivost 3 roky.

Odstín:

Světle žlutá

Upozornění:

Tekutina i namíchaný cement mohou způsobit poleptání.

Při zasažení kůže nebo sliznice odstranit a opláchnout vodou.

Při kontaktu s očima okamžitě vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Nemíchat prášek ani tekutinu s jinými skloionomerními cementy.