ADHESOR

zinkfosfátový cement

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:	
pulvis: oxidy zinečnatý, hořečnatý, hlinitý, boritý
liquid Normal: vodný roztok kyseliny fosforečné a fosforečnanu hlinitého
liquid Rapid: vodný roztok kyseliny fosforečné, fosforečnanu hlinitého a zinečnatého

Charakteristika:
Dvousložkový zinkfosfátový cement ve formě prášek a tekutina. Interval doby tuhnutí cementu je dán složením tekuté složky typu "Normal" a "Rapid".

Indikace:
1) Podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně.
2) Dočasný výplňový materiál.
3) Fixace korunek a můstků.
4) Plnění kořenových kanálků.

Kontraindikace:  
Použití cementu ADHESOR® je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:
Při aplikaci v blízkosti pulpy může způsobit dráždění - nutno překrýt dentin tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku.

Zpracování:
(určeno pro ruční mísení) Mísení se provádí na skleněné podložce, nerezovou třecí lopatkou při teplotě 23  1 °C. K prodloužení doby zpracovatelnosti se doporučuje mísit cement při teplotě 20 °C. Doporučuje se též postupné vnášení prášku do tekutiny.

- Podložky a výplně:
Mísicí poměr: 
váhový - 2,30 g prášku na 0,5 ml tekutiny tj. 2,30 g prášku na 0,80 g tekutiny 
objemový - 2 odměrky prášku a 3 kapky tekutiny

Doba mísení: 
2-2,5 min.

Doba zpracovatelnosti:
(od počátku mísení do počátku tuhnutí) 4-4,5 min.

Doba tuhnutí:
(od počátku mísení do ztuhnutí) 6-7 min. Konečnou úpravu zhotovené podložky nebo výplně lze provést                                      bezprostředně po jejím ztuhnutí.

- Fixace pevných náhrad:

Mísicí poměr:
váhový - 1,40 g prášku na 0,5 ml tekutiny tj. 1,40 g prášku na 0,80 g tekutiny 
objemový - 2 odměrky prášku a 5 kapek tekutiny

Doba mísení: 
60-90 s

Doba zpracovatelnosti: 
(od počátku mísení do počátku tuhnutí) 3-4 min.
Doba tuhnutí:
(od počátku mísení do ztuhnutí) 6-8 min

Upozornění:
Při aplikaci cementu v bezprostřední blízkosti pulpy je třeba překrýt dentin tenkou vrstvou kalciumhydroxidového přípravku. Složení tekutiny i prášku se na vzduchu snadno mění, proto výrobce doporučuje obě lahvičky dokonale uzavírat.

Varování: 
Tekutina ADHESOR® obsahuje složku, která má dráždivé účinky na pokožku a sliznici.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:     
5 let

Balení:   
ADHESOR® Normal ( 80 g plv. + 55 g liq. N), odměrka na prášek
ADHESOR® Rapid ( 80 g plv. + 55 g liq. R), odměrka na prášek
ADHESOR® pulvis 80 g, odměrka na prášek
ADHESOR® liquid 55 g N
ADHESOR® liquid 55 g R

Barevné odstíny: 
č.1 – bílý
č.2 – žlutý
č.3 – šedomodrý
č.4 – hnědý

Datum poslední revize: 2.8.2004