ALGINMAX

Alginátová otiskovací hmota

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Charakteristika:

Bezprašná alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací tuhnutí s příchutí máty a vanilky.

Světle modrá.

Díky vysoké rozměrové stálosti je odlití modelu (při správném uchování otisku v hermeticky uzavřené nádobě ALGIBOX) možné ještě po 5 dnech.

Expirační lhůta – 6 let.
Splňuje normy ISO:1563

Vlastnosti:

- Snadno mísitelná.

- Optimální viskozita.

- Optimální manipulační doba.

- Rychletuhnoucí.

- Bez olova a kadmia.

- Vynikající reprodukce detailů.

- Excelentní biokompatibilita.

- Otisk se velmi dobře odlévá sádrou.

Indikace:

Otisky pro částečné a celkové snímatelné zubní náhrady, předběžné otisky pro zhotovování individuálních otiskovacích lžic, otisky v ortodoncii, otisky protiskusu, otisky pro zhotovení provizorních můstků a korunek.

Zpracování:

Před použitím balení dobře protřepejte, aby se jednotlivé složky promíchaly.

Na jeden kompletní otisk použijte dvě odměrky (19 g) prášku a dvě odměrky (40 ml) destilované nebo demineralizované vody.

Čas míchání - 35 sekund - fialová barva.

Pracovní čas pro naplnění lžíce a vložení do úst - 1 minuta 20 sekund

- růžová barva – bílá barva.

Doba tuhnutí - 2 min. od začátku míchání - světle modrá barva.

K dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme otisk opláchnout lehkým proudem vody, desinfikovat 
a co nejdříve vylít sádrou.

Balení:

1 x 453 g

24 x 453 g