INTERACRYL HOT

teplem polymerující metyl metakrylátová pryskyřice

Návod k použití

Interacryl Hot je teplem a rychle polymerující pryskyřice na bázi metyl metakrylátu bez obsahu kadmia.

Skládá se ze dvou částí, prášek – monomer, tekutina – polymer. Barevnou složkou je polymer, bezbarvou monomer.

Interacryl Hot odpovídá mezinárodním normám ISO 1567.

Indikace:

Celkové náhrady

Částečné náhrady

Kontraindikace:

Jakékoliv odchýlení od návodu může zapříčinit fyzikální nebo chemické změny na pryskyřici.

Ve vzácných případech může vzniknout alergická reakce.

Použití:

Ke zhotovení pracovního modelu použijte sádru typu III - Bluestone/Yellowstone nebo Interdur. Sádru typu II (Alabaster) používejte pokud vkládáte těsto do kyvety. Sádru naizolujte Isoacrylem. Kyvetu nahřejte v teplé lázni (nad 70°C), dokud vosk nezměkne a nepůjde z kyvety vyjmout. Vosk odstraňte okamžitě po otevření. Zbytky vosku odstraňte horkou vodou a parní čističkou. Schlaďte na pokojovou teplotu a isolujte Isoacrylem.

Míchání polymeru - prášku a monomeru – tekutiny:

| Doporučené odměřování komponent: | MONOMER – tekutina | POLYMER – prášek |
| --- | --- | --- |
| Objem [ml] | 1 ml monomer | 3 ml polymer |
| Hmotnost [g] | 0,95 g monomer | 2,3 g polymer |

tekutinu objemem, prášek hmotnostním vážením.Tento způsob odměřování je nejpřesnější a spolehlivý pro oba komponenty:

2,3 g polymeru – prášku : 1 ml monomeru – tekutiny. Příklad míchání: 15ml monomeru – tekutiny a 34,5 g polymeru – prášku.

Monomer – tekutinu před použitím rozmíchejte. Odměřte oba komponenty v daném poměru. Do nádobky nejdříve vlijte tekutinu a pak přidejte prášek. Mírně míchejte 30 vteřin. Uzavřete nádobku pečlivě a nechte pryskyřici odpočinout 15 minut, než vznikne těsto. Vyjměte těsto z nádobky a promněte v prstech pár minut. Nacpěte těsto do kyvety a uzavřete jí. Kyvetu vložte do držáku na kyvety a tlačte oba díly proti sobě pod lisem, dokud se úplně nespojí. Povolte šroub na lisu a držák vyjměte. Těstovitá fáze je 30 minut.

Při 22°C:

Čas míchání: ½ minuty

Čas těstovité fáze: 15 minut        celkový čas zpracování je 45 minut

Čas zpracování těsta

Při vyšší teplotě v místnosti je pracovní čas kratší, při nižší, delší. Při skladování Interacrylu v chladničce prodloužíte pracovní čas.

Polymerujte v horké vodě při 100°C.

- Protézy o průměrné tloušťce: udržujte teplotu 100°C po dobu 20 minut

- Velmi tenké protézy: zvyšujte teplotu po dobu 15 minut. Poté nechejte ve vodě horké 100°C po dobu 20 minut.

Po skončení polymerace odstraňte přívod. Vyndejte držák s kyvetou a schlaďte při pokojové teplotě. Rychlé chlazení se nedoporučuje. (Pokud polymerujete přes noc, nechejte kyvetu vychladnout přímo v polymeračním přístroji.)

Opravy mohou být provedeny pomocí Interacryl Cold. Před použitím si prosím přečtěte návod k použití.

Po skončení polymerace vyjměte model a sejměte z něj protézu. Opracujte protézu vhodnými nástroji a vyleštěte leštícími prostředky (Pemza, Interlesk, Unilesk, gumy, plstěné kotoučky, kartáčky).

Skladování:

Monomer skladujte v chladném a tmavém místě, polymer v chladném a suchém místě. Zavírejte nádoby pečlivě po každém použití.

R – fráze

Vysoce hořlavý. Dráždí oči, respirační systém a kůži. Vyvarujte se senzibilizaci kožním kontaktem.

S-fráze

Tekutinu uchovávejte na dobře větratelném místě. Chraňte před ohněm, nekuřte. Vyvarujte se kontaktu s kůží. Nevylívejte do kanalizace. Učiňte bezpečností opatření proti elektrickému napětí. Používejte ochranné rukavice. Při požití vyhledejte okamžitě lékaře, s sebou vezměte štítek z láhve.

Interacryl Hot je určen pro odborníky. Bezpečnostní listy jsou k dispozici u Vašeho dodavatele. Každé balení má štítek, na kterém je uvedeno datum exspirace. Pokud materiál použijete po uplynutí exspirace, dodavatel nenese zodpovědnost za kvalitu.

Prázdné nádoby musí být zlikvidovány podle místních zákonů. Polymer není nebezpečný a neškodí okolí.

Vyvarujte se problémů při použití:

Porosita – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátký čas těstovité fáze (viz. použití), velký objem pryskyřice (přerušte polymeraci, viz. použití), příliš malý tlak (zvyšte tlak).

Zvýšený skus – příliš mnoho monomeru (viz.použití), příliš dlouhá těstovitá fáze (viz. použití)

Bílá barva po skončení polymerace – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátká těstovitá fáze (viz. použití), špatný izolační prostředek (zlepšete isolaci), pudr z rukavic (použijte rukavice bez pudru)

Smrštění, zčernání kolem retenčních prvků – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátký čas fáze těsta (viz. použití).

Porosita po sejmutí protézy – špatné čištění protézy (poučte pacienta, jak protézu čistit)

Sádra zůstala v protéze – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátký čas těstovité fáze (viz. použití), špatná izolační tekutina (zlepšete isolaci).