HOTTY – NÁVOD K POUŽITÍ

HOTTY

1. ÚVOD

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili elektronický nahřívač vosku. Pro zajištění bezporuchového provozu si prosím nejdříve

pročtěte návod na použití.

2. OBLAST POUŽITÍ

Hotty je elektronický nahřívač vosku – kapničkovač. Je ideální pro nahřívání všech konvenčních kapničkovacích vosků:

Přístroj vykazuje následující vynikající zvláštnosti:

• precizní regulace teploty (± 2oC) zajišťuje vysokou kvalitu práce

• ohřívač optimálně reaguje na teplotní podmínky a zamezuje přehřívání vosku což způsobuje jeho poškození

• mějte na paměti, že zahřívací proces je k vosku citlivý, proto ohřívání trvá určitý čas. Postupný nárůst pracovní teploty

zamezuje překročení nastavené hodnoty. Tím je docíleno zachování kvality vosku.

• Hotty Vám nabízí optimální pracovní podmínky. Zde je jeden příklad – přístroj je konstruován tak, že s ním mohou pracovat

bez nejmenších problémů jak leváci, tak praváci. Kryt kapničkovače je navíc možno zcela odklopit.

2.1 PRACOVNÍ PODMÍNKY (podle IEC 60664-1)

Hotty je možno provozovat pouze za těchto podmínek:

• v max. nadmořské výšce 2 000 m nad NN

• při okolní teplotě 5 – 40° C

• při max. relativní vlhkosti 80% při teplotě 31°C klesající lineárně k 50% relativní vlhkosti při teplotě 40 °C.

• výkyvy el. proudu nesmějí být vyšší než 10% nominální hodnoty

• max. stupeň znečištění 2

• přepěťová třída II

• používat uvnitř budovy

3. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

• před zapojením jednotky zkontrolujte informace na štítku přístroje a porovnejte s informacemi o el. síti.

• jednotky s poškozeným napájecím kabelem či jinými defekty nelze používat

• před použitím rozmotejte napájecí šňůru (D), abyste zamezili přehřátí a zkratu

• tekuté vosky mohou způsobit popáleniny, proto s jednotku během práce nehýbejte!

• během práce je nádobka (E) zahřívána až po okraj. Nesprávné použití či zacházení může způsobit popáleny i 30 min po vypnutí

jednotky.

• Hotty je vyroben pouze pro použití s komerčně dostupnými dentálními vosky. Nikdy v jednotce nepoužívejte jiné, než tyto

druhy vosků!

• UPOZORNĚNÍ: přeplněná nádobka může přetéct!

• materiály, jejichž bod vznícení je pod 175 °C nesmí být ukládány v blízkosti přístroje či přijít do kontaktu s přístrojem!

• neoplachujte či nenamáčejte do vody, může dojít k zásahu el. proudem!

4. OVLÁDACÍ PRVKY (obr. 1)

A. hlavní vypínač (ON/OFF)

B. víko

C. LED indikátor:

a. zahřívání – červená dioda

b. práce – zelená dioda

D. napájecí kabel

E. nádobka na ohřívání vosku

F. potenciometr

5. SESTAVENÍ PŘÍSTROJE/SPUŠTĚNÍ

HOTTY – NÁVOD K POUŽITÍ

1. zapojte napájecí kabel do el. zásuvky (obr. 2)

2. odklopte kryt (B) (obr. 3)

3. do nádobky (E) nasypte vosk (obr. 4)

4. zapněte přístroj hlavním vypínačem (A). Rozsvítí se pracovní dioda LED (C – zelená). Zelená dioda svítí i během zahřívání.

5. potenciometrem (F) nastavte teplotu v rozmezí 60 – 110 °C po 10 °C krocích

6. jakmile jednotka dosáhne nastavené teploty, červená dioda (C) přestane svítit. Poté občas během udržování teploty tato dioda

problikne.

5.1 KAPNIČKOVÁNÍ (obr. 6)

• model si pohodlně uchyťte do ruky

• rychlým pohybem ponořte pahýl do vosku

• před vytažením jej nechejte chvíli nad nádobkou, aby mohly okapat zbytky vosku

• pomalu a lehce odstraňte přebytky vosku

6. ÚDRŽBA/LEŠTĚNÍ

Hotty je bezúdržbový přístroj. Čas od času byste měli přístroj vytřít navhlčenou utěrkou. Nikdy nepoužívejte saponáty či

rozpouštědla! Nikdy neomývejte přístroj přímo vodou! Je-li přístroj vypnut, je možno opatrně zaschlý vosk oškrábat. Zahřejte-li

povrch přístroje fénem, snadněji se čistí od zbytků vosku.

7. NÁHRADÍ DÍLY

Kontaktujte Vašeho obchodního zástupce.

8. ZÁRUKA

Je-li jednotka používána v souladu se záručními podmínkami, společnost Renfert poskytuje 3letou záruku. Komponenty

podléhající přirozenému opotřebení jsou z této záruky vyjmuty. Záruka je porušena v případě, že:

• přístroj je používán pro jiný účel než je zde uvedeno

• na přístroji jsou prováděny neautorizované zásahy

• přístroj je opravován jinde než v autorizovaném servise

• přístroj je používán i přes zjevné závady a poškození

• přístroj je zjevně mechanicky poškozen

Servisní opravy během záruční doby tuto neprodlužují.

9. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

max. příkon 25W (±10%)

min. pracovní teplota 60oC

max. pracovní teplota 110oC

napájení 230V/50-60Hz

120V/50-60Hz

pojistka (nezaměnitelná) 230V – T160mA/250V

120V – T250mA/250V

rozměry 90x98x65mm

váha 360g

10. BALENÍ

1 ks jednotka přístroje

1 ks návodu k použití

1 ks seznam náhradních dílů

11. PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

CHYBA MOŽNÁ PŘÍČINA MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Žádná reakce, ačkoliv je jednotka zapnuta přerušeno napájení zkontrolujte napájecí kabel a napájení

hlavním vypínačem (A) špatná tepelná pojistka vyměňte pojistku (aut.servis)

špatná pojistka přístroje vyměňte pojistku (aut.servis)

Jednotka funguje, ale teplota nestoupá špatný tepelný senzor vyměňte sondu (aut. servis)

špatná tepelná spirála vyměňte spirálu (aut. servis)