TWISTER

1. Úvod

Blahopřejeme vám k zakoupení vakuové míchačky Twister.

Postupujte zásadně podle zde uvedených pokynů. Zajistíte tak dlouhodobou 
bezproblémovou funkci přístroje.

2. Účel použití

Vakuová míchačka Twister je určena výlučně k rovnoměrnému rozmíchávání

dentálních odlévacích hmot a modelovacích materiálů, tj. například sáder,

zatmelovacích hmot a silikonů.

2.1 Provozní podmínky (podle DIN EN 61010)

Přístroj smí být provozován pouze:

uvnitř budov,

v nadmořské výšce do 2000 m,

při okolní teplotě v rozsahu 5 - 40ºC [41 - 104ºF],

v ovzduší s relativní vlhkostí nejvýše 80% při teplotě 31ºC [87,8ºF], resp.

nejvýše 50 % při teplotě 40ºC [104ºF] (mezilehlé hodnoty se stanovují

lineární interpolací).

při použití napájení, jehož napětí kolísá nejvýše 10 % od jmenovité

hodnoty,

ve stavu znečištění stupeň 1.

3. Pokyny k bezpečné práci

Porovnejte údaje na typovém štítku s technickými parametry použití

elektrické rozvodné sítě.

Poškozenou síťovou šňůru neprodleně vyměňte.

Opravy uvnitř přístroje smějí provádět pouze oprávnění odborní

pracovníci.

Před prováděním údržby přístroj odpojte od napájení.

Při nevhodné manipulaci s automatickým připojováním nádoby či s

odsávacím otvorem může dojít k poranění nebo k poškození

přístroje.

Přístroj používejte pouze k rozmíchávání sádry, zatmelovací hmoty a

silikonu.

Míchadlo zásadně nenasazujte bez míchací nádoby.

3.1 Omezení záruky

Společnost Renfert GmbH odmítá nároky na náhradu škody a nároky na

plnění záruky, pokud:

byl produkt použit pro účel odlišný od účelů uvedených výslovně v

tomto návodu k použití;byl produkt jakýmkoli způsobem změněn -

kromě změn popsaných v návodu k obsluze;

pokud byl produkt opraven neautorizovanou opravnou nebo pokud

byly instalovány jiné než originální náhradní součásti Renfert;

pokud byl produkt nadále používán i po projevení závady ovlivňující

provozní bezpečnost;

pokud byl produkt vystaven mechanickým rázům nebo pádu.

4. Montáž

4.1 Montáž na stěnu (standardní montážní souprava)

Připravte si: tužku, vrtací šablonu, křížový šroubovák, vrtačku s vrtákem o

průměru 8 mm případně více (podle materiálu stěny).

Ujistěte se, že stěna, na kterou chcete přístroj instalovat, je dostatečně

pevná.

1. Stanovte optimální polohu instalace (obrázek 1).

2. Umístěte vrtací šablonu a vyznačte polohu otvorů (obrázek 2).

3. Vytvrtejte otvory (vrták 8 mm >>> hloubka min. 55 mm) + nasaďte

hmoždinky (obrázek 3).

4. Zašroubujte do hmoždinek horní šrouby >>> nechte je vyčnívat 9 - 10 mm

(obrázek 4).

5. Přišroubujte dolní příchytku (obrázek 5).

6. Zavěste přístroj (obrázek 6).

7. Zajistěte přístroj plastovou maticí >>> matici pevně dotáhněte (obrázek 7).

4.2 Samostatný přístroj (stojan se objednává jako příslušenství)

1. Postavte stojan přístroje na rovnou podložku (obrázek 8).

2. Zavěste přístroj (obrázek 9).

3. Zajistěte přístroj plastovou maticí >>> matici pevně dotáhněte (obrázek

10).

5. Obslužné prvky

Čelní panel (obrázek 11): Dolní strana přístroje (obrázek 12):

A Ukazatel podtlaku F Síťová šňůra

B Ukazatel času míchání G Elektrická pojistka přístroje

C Nastavení otáček H Elektrická pojistka motoru

D Hlavní vypínač J Čep snímající přítomnost nádoby

E Obslužné tlačítko K Sací filtr

6. Uvedení do provozu/obsluha

1. Připojte přístroj k zásuvce (obrázek 13).

2. Zapněte přístroj (obrázek 14).

3. Nastavte otáčky >>> 100 - 400 ot./min (obrázek 15).

4. Nastavte dobu míchání >>> 0 - 5 min (obrázek 16).

Přístroj Twister je nyní připraven k provozu.

6.1 Míchání

1. Zvolte nádobu dostatečné velikosti.

Nesmí být překročeno množství míchané hmoty, jež odpovídá značce

maximální hladiny vyznačené na míchací nádobě. Tato značka platí pro

prášek a kapalinu v nerozmíchaném stavu.

Poznámka: je-li ve větší nádobě velmi malé množství, nemusí dojít k

řádnému promíchání.

2. Krátce materiál rozmíchejte špachtlí (obrázek 17).

Při rozmíchávání zatmelovacích hmot dodržujte pokyny pro bezpečnou

práci poskytnuté výrobcem (zdraví škodlivé prachy).

3. Nasaďte vhodné míchadlo (obrázek 18).

Okraj nádoby (obrázek 19a) a okraj víka (obrázek 19b) musejí být

čisté!

4. Připojte nádobu k přístroji (obrázek 20).

Přístroj uveďte do chodu teprve poté, co nádoba působením podtlaku

pevně přilehne!

Poznámka: Běžným jevem je krátké automatické rozběhnutí motoru

při nasazení nádoby. Přístroj je vybaven automatickou pomocnou

spojkou, která při nasazení nádoby aretuje hřídel motoru a míchadlo.

Automaticky se spustí vakuové čerpadlo.

5. Vyčkejte na vrůst podtlaku na dostatečnou hodnotu >>> Ručička musí být

mimo červený rozsah stupnice (obrázek 21a).

Spusťte míchání stisknutím obslužného knoflíku (obrázek 21b). Po

uplynutí doby míchání zazní zvukový signál (pípnutí).

6. Při snímání nádoby stiskněte obslužný knoflík (obrázek 21b). Pozor:

nádobu musíte přidržovat!

Nádoba se po několika sekundách uvolní.

6.2 Přerušení míchání

1. Zastavení motoru: stiskněte jednou obslužný knoflík (obrázek 21b).

2. Zastavení generování podtlaku: opět stiskněte obslužný knoflík (obrázek

21b).

Pozor: nádobu musíte přidržovat!

6.3 Nastavení v průběhu míchání

Dobu trvání a otáčky míchání lze upravovat i v průběhu míchání (obrázek

15/16).

Doba míchání, která se nastavuje vždy před mícháním, se ukládá do

paměti.

Dojde-li k úpravě doby během míchání, tato nová hodnota se do paměti

neuloží.

Tip:

Nádoby používejte pouze k rozmíchávání obdobných materiálů. Zbytky z

předchozího rozmíchávání mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu rozmíchávaného

materiálu (např. silikon se nemusí vytvrdit aj.).

Doporučení: používejte samostatné míchací nádoby pro jednotlivé typy

rozmíchávaných materiálů (sádra, zatmelovací hmota, silikon).

7. Čištění/údržba

Vakuová míchačka Twister nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Pouze je zapotřebí občas vyčistit sací filtr a izolační plochy.

7.1 Sací filtr

1. Vypněte přístroj.

2. Vyšroubujte sací filtr (obrázek 22).

3. Vložte filtr do ultrazvukové lázně (doporučení: rozpouštědlo sádry GO-

2011, kat. č. 2011-0000).

4. Našroubujte sací filtr zpět (obrázek 22).

Zásadně přístroj neprovozujte bez sacího filtru!

7.2 Izolační plochy

V zájmu optimálního vytváření podtlaku a bezpečného uchycení míchací

nádoby během míchání udržujte níže uvedené izolační plochy neustále čisté:

a) těsnění mezi přístrojem a míchadlem (obrázek 23a).

b) těsnění mezi míchadlem a nádobou (obrázek 23b).

Tip:

Pryžová těsnění míchadla příležitostně promazávejte vazelínou. Prodloužíte

tak životnost těsnění a zajistíte optimální podtlak.

7.3 Výměna elektrické pojistky přístroje a motoru

1. Odpojte přístroj od rozvodné sítě (obrázek 13).

2. Vyšroubujte držák pojistky (obrázek 24).

a) Pojistka přístroje: Twister 230 V = T 1,6 A

Twister 120 V = T 3,15 A

b) Pojistka motoru: = T 8 A

3. Vyjměte a vyměňte pojistku (obrázek 25).

4. Našroubujte držák pojistky zpět (obrázek 24).

8. Náhradní součásti

Čísla spotřebních a náhradních součástí uvádí přiložený seznam náhradních

součástí.

9. Záruka

Při řádném používání poskytuje společnost Renfert na přístroj Twister záruku

o délce tří let. Ze záruky jsou vyloučeny součásti vystavené běžnému

opotřebení (např. míchadlo, míchací nádoba, sací filtr). Tato záruka zaniká při

nesprávném použití, při nedodržení předepsaných pokynů k obsluze, čištění,

údržbě a připojování, při provedení opravy neoprávněnými osobami, při

použití jiných než originálních náhradních součástí a při působení

neobvyklých nebo v návodu k obsluze zakázaných vlivů. Při plnění nároků

plynoucích ze záruky nedochází k prodloužení záruční lhůty.

10. Technické údaje

Napětí: 230 V, 50-60 Hz

120 V, 50-60 Hz

Třída ochrany podle IEC 536: I

Příkon: 150 W

Otáčky: 100 až 400 ot./min

Pojistka přístroje: T 1,6 A (Twister 230 V)

T 3,15 A (Twister 120 V)

Pojistka motoru: T 8 A

Výkon čerpadla: 15 l/min.

Podtlak max.: cca 200 mbar (absolutní hodnota)

Rozměry (ŠxVxH): 140 x 325 x 225 mm

[5,516 x 12,805 x 8,865 palců]

Hmotnost: 9,2 kg bez nádoby

11. Součásti

1 vakuová míchačka Twister

1 nádoba 500 ml včetně míchadla

1 návod k obsluze

1 seznam náhradních součástí

1 vrtací šablona

1 montážní souprava

12. Typy přístroje

č. 1820-0000 Twister 230 V / 50-60 Hz

včetně nádoby o objemu 500 ml s míchadlem

č. 1820-1000 Twister 120 V / 50-60 Hz

včetně nádoby o objemu 500 ml s míchadlem

13. Příslušenství

č. 1821-0100 stojan pro samostatný přístroj

ŠxVxH: 230 x 680 x 290 mm

[9,062 x 26,772 x 11,426 palců]

č. 1820-0200 nádoba o objemu 200 ml včetně míchadla

č. 1820-0210 míchadlo 200 ml

č. 1820-0220 míchadlo 200 ml

č. 1820-0500 nádoba o objemu 500 ml včetně míchadla

č. 1820-0510 míchadlo 500 ml

č. 1820-0520 míchadlo 500 ml

č. 1820-0700 nádoba o objemu 700 ml včetně míchadla

č. 1820-0710 míchadlo 700 ml

č. 1820-0720 míchadlo 700 ml

14. Seznam závad

Závada Příčina Náprava

Hlavní spínač bez

funkce.

Přístroj není připojen

k napájení.

Vadná pojistka

přístroje.

Vadná síťová šňůra.

Zkontrolujte napájení.

Vyměňte pojistku (viz

bod 7.3).

Předejte přístroj do

opravy.

Motor se nespouští. Vadná pojistka

motoru.

Závada motoru.

Vyměňte pojistku (viz

bod 7.3).

Předejte přístroj do

opravy.

Žádný, resp. nízký

podlak (ukazatel

nedosahuje do

zeleného pásma

stupnice).

Ucpaný sací filtr.

Znečištěné izolační

plochy.

Závada vakuového

čerpadla.

Závada

odvzdušňovacího

ventilu.



Vyčistěte filtr (viz bod

7.1).

Vyčistěte izolační

plochy (viz bod 7.2).

Předejte přístroj do

opravy.

Předejte přístroj do

opravy.

Příliš pomalý

pokles/vypoštění

podtlaku.

Ucpaný sací filtr.

Vyčistěte filtr (viz bod

7.1).

Vakuové čerpadlo v

nepřetržitém provozu.

Zasekl se čep

snímání přítomnosti

nádoby.

Předejte přístroj do

opravy.

Míchadlo se neotáčí.

Došlo k přepálení

pojistky motoru (8A)

v důsledku přetížení

míchadla.

Vyčistěte míchadlo a

nádobu.

Vyměňte pojistku (viz

bod 7.3).

Změny vyhrazeny.

Výrobní číslo, datum výroby a verzi přístroje uvádí typový štítek přístroje.

Prohlášení o shodě s předpisy EU

Renfert GmbH • Industriegebiet • 78247 Hilzingen / Germany

Tímto prohlašujeme, že konstrukce vakuové míchačky Twister odpovídá

následujícím předpisům:

Směrnice EU:

98/37/EG směrnice pro stroje

Další použité směrnice EU:

73/23/EWG směrnice pro nízká napětí

89/336/EWG elektromagnetická slučitelnost

Použité harmonizační normy:

DIN 45635-1; DIN EN 61010-2-051; DIN EN 61326

Použité národní specifikace:

ZH1/119

Hilzingen, 19.03. 2002