VIBRAX

Úvod

Těší nás, že jste se rozhodli pro nákup Renfert

vibrátoru Vibrax.

Tento přístroj představuje nový standard ohledně

funkce, výkonu a ergonomie.

Přečtěte si prosím pozorně následující

návod k obsluze a dodržujte obsažené

bezpečnostní pokyny, abyste zajistili

dlouhou a bezproblémovou funkci.

Symboly

V tomto návodu a na přístroji naleznete

symboly s následujícím významem:

Nebezpečí

Je bezprostřední nebezpečí poranění

Elektrické napětí

Je zde nebezpečí v důsledku

elektrického napětí

Pozor

Při nedodržení pokynu je

nebezpečí poškození přístroje

Pokyn

Dává pokyn potřebný pro obsluhu

usnadňující manipulaci.

Pouze k použití ve vnitřních

prostorách.

Před otevřením přístroje odpojit od

sítě, vytáhnout síťovou zástrčku.

Nástroj je obsažený.

Dodržet návod k použití.

Další symboly jsou vysvětleny při vašem použití.

Pokyny pro provozovatele

Poučte obsluhu na základě těchto

informací pro uživatele o oblasti použití,

možném nebezpečí při provozu a

obsluze přístroje.

Mějte tyto informace pro uživatele k dispozici.

Další pokyny naleznete v odstavci

„Pokyny pro provozovatele“ na konci tohoto

návodu.

Návod k použití

1. Umístění a uvedení do provozu

1.1 Umístění

Zvolte jako místo k umístění stabilní podklad

odpovídající hmotnosti vibrátoru.

Postavte přístroj tak, abyste mohli snadno

dosáhnout na síťovou přípojku.

1.2 Nasazení pryžové podložky

Dříve než můžete začít pracovat s vibrátorem,

musíte upevnit na stůl vibrátoru dodanou

pryžovou podložku.

Dbejte na to, aby gumová podložka

svými drážkami zapadla po celém

obvodu pod hranu stolu vibrátoru (obr.

6).

1.3 Napojení na síť

Přístroj se může uvést do provozu pouze

tehdy, když údaje na typovém štítku

souhlasí s údaji napětí místní sítě.

• Spínač (A) (obr.1) nastavit kolmo (Poloha AUS)

• Síťový kabel napojit na síťovou přípojku (D)

(obr. 2).

• Zapojit síťový kabel do zásuvky.

Vibrax je nyní připravený k použití.

2. Obsluha

2.1 Obslužné prvky

Viz obrázky 1 a 2.

(A) Spínač EIN (ZAPNUTO) a spínač formy

vibrace hrubá/jemná

(B) Spínač výkonového stupně

(C) Pryžová podložka

(D) Síťová přípojka

(E) Pojistky přístroje

2.2 Obsluha

Viz obr. 4.

Spínačem (A) zapněte a vypněte Vibrax EIN

(zapnuto), AUS (vypnuto).

Při zapínání zvolte jemnou nebo hrubou formu

vibrace.

Polohy spínače:

AUS

EIN, jemná forma vibrace

EIN, hrubá forma vibrace

Pomocí 4 stupňů spínače výkonových stupňů a

volitelných 2 forem vibrace můžete intenzitu

vibrace optimálně uzpůsobit zpracovávaným

materiálům.

Poloha spínače výkonového stupně (B) se může

měnit, aniž by se musel Vibrax předem vypnout.

Rada:

Pokud ještě nejste s přístrojem Vibrax seznámeni,

nastavte raději spínač výkonového stupně (B) na

nejnižší stupeň, dříve než zapnete Vibrax.

3. Čištění / údržba

Vibrax je bez údržby.

3.1 Čištění pryžové podložky

Znečištěná pryžová podložka se dá lehce sejmout

a vyčistit:

• Sejmout podložku (obr. 5).

• Podložku vyčistit vodou a následně vytřít

do sucha.

• Podložku popř. ošetřit vazelínou nebo

silikonovým sprejem.

• Podložku opět nasadit. Dbejte na to, aby pryžová

podložka svými drážkami zapadla po celém

obvodu pod hranu stolu vibrátoru (obr.6).

Rada:

Pryžovou podložku pravidelně ošetřovat

vazelínou nebo silikonovým sprejem. Toto

zvyšuje životnost a ulehčuje odstraňování

vytvrzovaných materiálů.

3.2 Čištění tělesa

Před čištěním tělesa přístroj odpojit od

sítě!

Přístroj nikdy nečistit pod tekoucí vodou

nebo ponořovat do vody.

K čištění nepoužívat ŽÁDNÉ čističe

obsahující rozpouštědla.

Těleso otřít na vlhko.

K čištění tělesa se mohou ovládací páčky

vyjmout:

• Vyjmout inbusový klíč z držáku v ovládací

páčce (obr.3)

• Uvolnit upevňovací šroub (obr.7).

• Vyjmout ovládací páčku (obr. 8).

• Těleso otřít vlhkým hadříkem.

• Opět zasunout ovládací páčku.

• Upevňovací šroub opět utáhnout (obr.9).

• Inbusový klíč opět řádně uložit do ovládací

páčky.

3.3 Výměna pojistky

Před výměnou pojistky vytáhnout síťovou

zástrčku.

Při výměně pojistky používat pouze pojistky

s uvedenými údaji, viz kapitola

„Technické údaje“.

Nikdy nepoužívat pojistky s většími

hodnotami.

Držák pojistek (E) se nachází na zadní straně

přístroje nad přípojkou pro síťový kabel

(obr. 2).

• Vytáhnout síťovou zásuvku.

• Držák pojistky odpojit a vyjmout (obr. 10).

• Vadnou pojistku vyjmout a nasadit novou

(obr. 11).

• Držák pojistky opět zcela zasunout, až na obou

stranách zapadne.

4. Náhradní díly

Čísla náhradních dílů naleznete prosím

v přiloženém seznamu náhradních dílů.

5. Rozsah dodávky

1 Vibrax

1 Pryžová podložka

1 Síťový kabel

1 Návod k použití se seznamem náhradních dílů

1 inbusový klíč SW4 (v ovládací páčce, obr. 3)

6. Dodávaná balení

1830.0000 Vibrax, 230 V, 50 Hz

1830.1000 Vibrax, 120 V, 60 Hz

7. Příslušenství

1830.0001 vibrační koule

8. Seznam chyb

Chyba Příčina Pomoc

Přístroj nevytváří žádné

vibrace

• Síťová zástrčka není správně

zasunuta v přístroji.

• Pojistka vadná.

• Zásuvka bez napětí.

• Zkontrolovat správné usazení síťové zástrčky.

• Vyměnit pojistku (viz kap. 3.3).

• Zkontrolovat, zda je v zásuvce napětí.

Žádný rozdíl v intenzitě

vibrace mezi polohou

spínače jemná (fein)/hrubá

(grob) vibrace.

• Dioda vadná (zkrat).

• Přístroj zaslat do opravy.

Žádná funkce při hrubé

formě vibrace.

• Dioda vadná (přerušení).

• Spínač vadný.

• Připojovací kabel ke spínači vadný.

• Přístroj zaslat do opravy.

Žádná funkce při jemné

formě vibrace.

• Spínač vadný.

• Připojovací kabel ke spínači vadný.

• Přístroj zaslat do opravy.

Žádná funkce při

jednotlivých stupních

spínače výkonových stupňů.

• Spínač vadný.

• Připojovací kabel ke spínači

vadný.

• Přístroj zaslat do opravy.

Silný vznik hluku.

• Díly ve vnitřní části přístroje volné.

• Pryžová vložka volná.

• Přístroj zaslat do opravy.

Pokyny pro provozovatele

Následující pokyny Vám jako provozovateli mají

pomoci bezpečně provozovat vibrátor Vibrax ve

Vaší laboratoři.

Poučte obsluhu na základě těchto

informací pro uživatele o oblasti použití,

možném nebezpečí při provozu a obsluze

přístroje Vibrax.

Mějte tyto informace pro uživatele k dispozici.

A. Oblast použití

A.1 Stanovený účel použití

Přístroj slouží výlučně ke zhutnění dentálních

zatmelovacích hmot a sádry a k odstranění

vzduchových bublin v nich.

Díky cílenému přivádění kmitů se zlepšuje

zatékavost zatmelovacích hmot a sáder a je

umožněno odlévání otisků a licích kroužků bez

bublin.

A.2 Okolní podmínky

(dle DIN EN 61010-1)

Přístroj smí být provozován pouze:

ve vnitřních prostorách,

do výšky 2.000 m nad nulový normální bod,

při okolní teplotě 5°C - 40°C 41°F - 104°F*),

při maximální relativní vlhkosti 80% při

31°C 87,8°F, lineárně klesající až k 50%

relativní vlhkosti při 40°C 104°F*),

při napájení proudem, pokud kolísání napětí

není větší než 10% jmenovité hodnoty,

při stupni znečistění 2.

při kategorii přepětí II,

*) při 5-30°C 41 - 86°Fje přístroj možno

použít při vlhkosti vzduchu až do 80%. Při teplotách od 31-

40°C 87,8-104°Fse musí vlhkost úměrně snížit, aby bylo

zaručeno použití (např. při 35°C95°F=65% vlhkost vzduchu,

při 40°C 104°F=50% vlhkost vzduchu). Při teplotách nad

40°C 104°Fnesmí být přístroj provozován

B. Bezpečnostní a varovné

pokyny

Pouze k použití ve vnitřních prostorách.

Přístroj je určený pouze k použití za

sucha a nesmí být používán nebo

skladován ve venkovním prostoru nebo

ve vlhku.

Přístroj se smí uvádět do provozu pouze

se síťovým kabelem se systémem

zástrčky příslušným v dané zemi

Před uvedením do provozu porovnat

údaje typového štítku s údaji napětí

místní sítě

Připojovací vedení a hadice (jako např.

síťový kabel) pravidelně kontrolovat na

poškození (např. zlomení, trhliny,

pórovitost) nebo opotřebení.

Přístroje s vadným přívodním vedením,

hadicemi nebi jinými vadami se již

nesmí provozovat.

Před prací na elektrických dílech

přístroj odpojit od sítě.

Přístroj provozovat pouze pod

dohledem.

C. Schválené osoby

Obsluhu a údržbu přístroje Vibrax smí provádět

pouze poučené osoby.

Opravy, které nejsou popsány v těchto informacích

pro uživatele, smí být prováděny pouze odbornými

elektrikáři.

D. Přípravy k uvedení do

provozu

Před uvedením do provozu porovnat

údaje typového štítku s údaji místní

sítě napětí.

Jako plochu k umístění je třeba zvolit stabilní

podklad odpovídající hmotnosti přístroje Vibrax.

E. Oprava

Opravu smí provádět pouze odborní elektrikáři a

odborný obchod.

F. Pokyny k likvidaci

F.1 Likvidace přístroje

Likvidaci přístroje musí provádět odborný podnik.

Odborný podnik je třeba informovat o

nebezpečných zbytkových látkách v přístroji.

F.1.1 POKYN K LIKVIDACI PRO ZEMĚ EU

K uchování a dodržení ochrany životního

prostředí, k zabránění znečištění životního

prostředí, aby se zlepšilo opětovné využití surovin

(recyklace), byla evropskou komisí vydána

směrnice, podle které elektrické a elektronické

přístroje budou odebírány zpět výrobcem, aby byly

dány do řádné likvidace nebo opětovného použití.

Přístroje, které jsou označeny tímto symbolem,

nesmí být proto v rámci EU likvidovány do

netříděného domovního odpadu.

Informujte se prosím o řádné likvidaci a

možnostech navrácení na internetu na

www.renfert.com

ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY V

NĚMECKU

U Renfert elektropřístrojů se jedná o přístroje

pro profesní použití.

Tyto přístroje se nesmí odevzdávat na komunální

sběrná místa pro elektropřístroje, ale jsou přímo

odebírány firmou Renfert.

O aktuálních možnostech k odevzdání se prosím

informujte na internetu na

www.renfert.com

G. Technické údaje

Síťové napětí: 230 V / 50 Hz

120 V / 60 Hz

Příkon: 185 VA (230 V)

170 VA (120 V)

Pojistka přístroje *): 2 x 1,6A (T)

Rozměry (š x v x h): 275 x 138 x 205 mm

(10,83 x 5,43 x 8,07 inch)

Hmotnost: 6,4 kg

*) Pojistka odpovídá IEC60127

H. Vyloučení záruky

Renfert GmbH odmítá jakoukoliv náhradu škody a

nároky na záruku, pokud:

byl výrobek použit pro jiné účely, než jsou

uvedeny v návodu k obsluze.

byl výrobek nějakým způsobem změněn -

kromě změn popsaných v návodu k obsluze.

výrobek nebyl opraven odborníky nebo

nebyly použity originální náhradní díly

Renfert.

byl výrobek i přes rozpoznatelné

bezpečnostní závady nebo poškození dále

používán.

byl výrobek vystaven mechanickým nárazům

nebo pádům.

I. Záruka

Při řádném užívání Vám poskytuje Renfert na

všechny díly Vibrax záruku 3 roky.

Předpokladem pro uplatnění záruky je uchování

originální prodejní účtenky prodejce.

Vyjmuty ze záruky jsou díly, které jsou vystaveny

přirozenému opotřebení (např. pryžová podložka).

Záruka pozbývá platnosti při neodborném použití,

nedodržení předpisů pro obsluhu, čištění, údržbu a

napojení, při vlastní opravě nebo opravách, které

nebyly provedeny autorizovaným personálem, při

použití náhradních dílů jiného výrobce a v případě

neobvyklých vlivů nebo vlivů nepřípustných dle

předpisů k použití. Záruční opravy neznamenají

prodloužení záruky.

Změny vyhrazeny