ORMAMAX REGULAR

Otiskovací materiál na bázi polysiloxanu. Střední viskozita.

Odpovídá: ISO 4823:1992, TYP 2

Barva: Zelená

ORMAMAX LIGHT

Otiskovací materiál na bázi polysiloxanu. Nízká viskozita.

Odpovídá: ISO 4823:1992, TYP 3

Barva: Světle modrá

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Mísící poměr:

Katalyzátor ORMACTIVATOR LIQUID

(dle mix.tabulky)

1 dílek silikonové hmoty (1,17g/1ml)

1 kapka ORMACTIVATOR LIQUID

Katalyzátor ORMACTIVATOR GEL

1 dílek silikonové hmoty (1,17g/1ml)

½ dílku ORMACTIVATOR GEL – 0,5cm = 0,1g/0,1ml

Způsob použití:

Mísení se provádí ručně nebo mechanicky.

Manuální mísení:

Provádí se cca 40 sekund na mixovacím bloku pomocí kovové špachtle

Mechanické mísení: Dle instrukcí výrobce přístroje.

Namíchanou hmotu umístit na otiskovací lžíci a vložit pacientovi do dutiny ústní nejpozději do 2 minut od počátku mísení. Vyčkat 4 minuty, poté z úst vyjmout.

Časové hodnoty výše uvedené odpovídají pokojové teplotě 23 ºC a vlhkosti cca 50%. Zvýšená dávka aktivátoru popř. zvýšená teplota urychlují proces tuhnutí. (Snížená dávka s snížená teplota jej zpomalují)

Zpracování otisku:

Pro dosažení maximální přesnosti sádrového odlitku otisk vyléváme sádrou nejdříve po 15 minutách po vyjmutí z dutiny ústní.

Galvanizace:

Materiál je kompatibilní s běžnými galvanickými nádobami (měď, stříbro) užívanými ve stomatologické praxi.

Upozornění:

Silikonové elastomery mohou být považovány za netoxické.

Riziko může vzniknout pouze zasažením očí nebo kůže katalyzátorem.

Při zasažení ihned opláchnout vodou a konzultovat s lékařem.

Kapalné katalyzátory je nutno skladovat v uzavřených nádobách, chránit před teplem a vlhkostí.

Během mísení nepoužívat latexové rukavice.

Fyzikální vlastnosti:

|  | REGULAR | LIGHT |
| --- | --- | --- |
| TYP | 2 | 3 |
| DOBA PONECHÁNÍ V ÚSTECH | cca 3 min. | cca 3 min. |
| DOBA CELK. ZPRACOVÁNÍ | 2 min. | 2 min. |
| DOBA TUHNUTÍ | 4,5 min. | 4,5 min. |
| DEFORMACE POD TLAKEM | 6-10% | 6-10% |
| REKUPERACE PO POLYMERACI | >98% | >98% |
| ZMĚNA LIN.DIMENZE PO 24 hod. | -0,5% | -0,5% |

Skladování: při teplotě nižší než 25 ºC

Záruční doba: minimálně 2 roky od data výroby uvedeného na obalu