Twister evolution

Obj.č. 1822-0000/1822-1000

1. Úvod

Jsme rádi, že jste si zakoupili vakuovou míchačku Twister Evolution.

Info: Před použitím si pozorně přečtěte tento návod a řiďte se podle informací v něm uvedených, aby byla zajištěna dlouhá životnost přístroje.

2. Oblast použití

Twister Evolution – vakuová míchačka je určena pro homogenní, bezbublinkové míchání dentálních hmot jako jsou např., sádry, zatmelovaní hmoty a silikony.

2.1. Okolní podmínky

(v souladu s DIN EN 61010)

Přístroj může být používán pouze:

● v místnosti

● při nadmořské výšce do 2000 m.n.m.

● při teplotě mezi 5-40°C (41-104°F)*)

● při maximální vlhkosti 80% při teplotě 31°C (87,8°F), lineární změna vlhkosti na 50% při teplotě 40°C(104°F)

● s elektrickou sítí kde kolísání napětí není víc než 10% nominální hodnoty

● podle II. kategorie „nad napětí“

● podle 2. třídy znečištění

*) Mezi 5-30°C (41-86°F), přístroj může být použitý pouze při relativní vlhkosti do 80%. Při teplotě 31-40°C (87,8-104°F), je nutné snížit vlhkost úměrně tak, aby byla zajištěna funkčnost přístroje

( např. při teplotě 35°C (95°F) = 60% vlhkosti; při 40°C (104°F) = 50% vlhkosti). Přístroj by neměl pracovat při teplotě nad 40°C (104°F).

3. Informace o bezpečnosti

3.1. Symboly

Následující symboly jsou používány nejen v návodu, ale i na vlastním přístroji:

(Upozornění-symboly jsou v české verzi návodu popsány slovy)

„Trojúhelník s vykřičníkem“ – Nebezpečí

- Informuje o možnosti zranění. Řiďte se podle návodu na použití.

„Trojúhelník s bleskem“ – Elektrický proud

- Informuje o nebezpečí zasažení elektrickým proudem

„!“ – Pozor

- V případě nedodržování návodu na použití může dojít k poškození přístroje.

„ i“ – Poznámka

- poskytuje uživateli užitečné informace o jednodušším použití přístroje.

„Domeček se šipkou“ – Jen pro použití v místnosti

„Elektrická zásuvka“ – Před otevřením vlastního přístroje odpojte od přívodu               elektrického proudu.

„Kniha s i“ – čtěte návod na použití.

3.2.  Informace o nebezpečí

● Twister Evolution je elektrický přístroj a tak může způsobit potenciální nebezpečí.

● Jakoukoliv změnu v elektrickém obvodu přístroje může provést pouze    elektrotechnický specialista. V tomto případě může být proveden servis.

● Přístroj může být používán jedině, když informace na typovém štítku souhlasí s místní elektrickou sítí.

● Přístroj může být připojen pouze do elektrické zásuvky se správným uzemněním.

● Přístroj je určen pouze pro použití uvnitř místnosti, v suchém prostředí. Přístroj nesmí být skladován a používán venku a ve vlhku.

● Je-li poškozená zástrčka nebo přívodní kabel, okamžitě ho vyměňte.

● Jakoukoliv opravu přístroje může provést pouze    elektrotechnický specialista.

● Před údržbou odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu.

● Jakákoliv manipulace s automatickým sdružovačem míchací nádoby a vzduchovým otvorem, může způsobit poškození přístroje a zranění uživatele

● Přístroj může být požíván pouze pro míchání sádry, zatmelovacích hmot a silikonu.

● Nikdy nepřipojujte míchadlo samostatně bez míchacího kelímku.

3.3 Vyloučení zodpovědnosti

Firma Renfert s.r.o. odmítá jakékoliv nároky na záruku a na náhradu škody v případě, že:

● výrobek není  používán k účelům, které jsou popsány v návodu na použití

● je výrobek z jakýchkoliv důvodů  pozměněn jinak než udává návod na použití

● je výrobek opravován jinou než autorizovanou osobou nebo pokud nejsou na opravu použity originální náhradní díly Renfert

● je výrobek používán i přes zjištění bezpečnostní závady

● je výrobek vystavován mechanickým nárazům nebo pádu na zem

4. Instalace

4.1 Montáž na stěnu

(s přiloženou montážní sadou)

Prosím připravte si předem následující:

● tužka

● vrtací šablona

● křížový šroubovák

● vrtačka

● vrták o průměru 8mm vhodný pro materiál ze kterého je postavena zeď

! Ujistěte se jestli  je zeď, na kterou budete připevňovat přístroj, dostatečně pevná!

1)Určete optimální pracovní výšku (obr.1)

2)Přiložte šablonu a vyznačte místa vrtů (obr.2)

3)Vyvrtejte otvory (použijte vrták o průměru 8mm) >>> minimálně 55mm hluboké + vložte hmoždinky (obr.3)

4)Nejprve našroubujte horní šrouby >>> tak aby vyčnívali 9-10mm (obr.4)

5)Přimontujte dolní kovovou podpěru (obr.5)

6)Zavěste přístroj (obr.6)

7)Zajistěte přístroj pomocí pojistného šroubu >>> pojistný šroub pevně utáhněte (obr.7)

4.2. Stolní stojan

1)Stojan umístěte na rovnou plochu (obr.8)

2)Přístroj zavěste (obr.9)

3)Přístroj zajistěte pojistným šroubem >>> pojistný šroub pevně utáhněte (obr.10).

Stojan není součástí balení a musíte ho objednat jako příslušenství (viz. odstavec „příslušenství“)

5. Ovládací prvky

(obr.11+12)

A 		Ukazatel vakua

B		Ukazatel míchacích parametrů (např. rychlost, doba míchání, atd.), viz.     tabulka 5.1.

C		Ukazatel čísla programu

D		Programovací klíč „P“

E   		Klíč k nastavení parametrů

F   		Ovládací tlačítko

G             	On/Off – zapnout/vypnout

H             	Elektrický přívod

J    		Pojistka přístroje

K   		Pojistka motoru

L	           Vodící čep pro míchací nádobu

M  	           Vakuum filtr

5.1. Klíčové symboly/rozmezí nastavení

| Míchací parametry | Klíčové symboly (viz. obrázky v originálním návodu) | Rozmezí nastavení | Tovární nastavení |
| --- | --- | --- | --- |
| Před-míchání, sádra |  | 0:00/0:15/ 0:20/0:25 | 0:00 |
| Před-míchání, zatmelovaní hmota |  | 0:00/0:15/ 0:20/0:25 | 0:00 |
| Před-vakuum |  | 0:00 – 1:00min. | 0:00 |
| Rychlost |  | 150 - 450 1/min. | 350 |
| Doba míchání |  | 0:00 – 5:00 min. | 0:30 |
| Interval (*) (změna směru) |  | 0:00 - 0:30 min. | 0:00 |
| Po-vakuum |  | 0:00 – 1:00 min. | 0:00 |

(*) Interval:

Jedná se o čas po jehož uplynutí se změní směr míchání. Platí pouze v případě, že je míchací doba delší než  interval.

6. Uvedení do provozu/Provoz

1) Připojte přístroj do elektrické sítě (obr.13)

2) Přístroj zapněte (obr.14)

Váš Twister Evolution je připraven k provozu.

6.1. Míchací proces

!  Při míchání zatmelovacích hmot dodržujte návod na použití a bezpečnostní instrukce udané výrobcem (zdraví-nebezpečné prachové emise)!

! Neplňte míchací kelímek nad maximální linii! Maximální linie platí pro prášek a tekutinu v nerozmíchaném stavu!

i Míchání malého množství hmoty ve velkém kelímku, může mít za následek neadekvátní promíchání.

Tip: Pro každý typ materiálu používejte zvláštní míchací kelímek. Zbytky  materiálu z předchozího míchání můžou negativně ovlivnit vlastnosti míchané hmoty (např. silikon netuhne).

Doporučujeme zvláštní kelímek pro každý materiál (sádry,zatmelovaní hmoty,silikony).

1)Vyberte vhodnou velikost míchacího kelímku.

2)Používejte lopatku, lehce promíchejte materiál (obr. 15) nebo použijte funkci před-míchání (viz. sekce 7.4)

3)Nasaďte vhodné míchadlo (obr.16).

! Ujistěte se, že okraje kelímku (obr. 17a)  a míchadla (obr. 17b) jsou suché.

4)Vyberte odpovídající program:

● Stlačte tlačítko programový klíč, „P“ (obr. 18). LED ukazatel se zapne.

● Vyberte odpovídající program otočením ovládacího tlačítka (obr. 19)

5)Nasaďte kelímek do přístroje (obr. 20). Držte kelímek dokud se nepřisaje!

i Po nasazení míchací nádoby motor zapne automaticky a chvilku poběží. Přístroj je vybaven automatickým držením míchací nádoby.

6)Vakuum se začne tvořit automaticky

7)Počkejte než se vytvoří dostatečné vakuum (přístroj pípne), míchací program se spustí automaticky.

8)Jakmile je dokončen míchací program ozve se pípnutí..

9)Pro vyjmutí míchacího kelímku stiskněte kontrolní tlačítko (obr. 21). Kelímek se uvolní během několika sekund.

! Držte kelímek!

6.2. Přerušení míchacího procesu

Míchací proces může být zrušen kdykoliv před dokončením míchání.

1) Zastavte míchací proces >>> stlačte jednou kontrolní tlačítko (obr.21).

2) Vyjměte míchací kelímek >>> stlačte opět kontrolní tlačítko (obr. 21). Kelímek se uvolní během několika sekund.

! Držte kelímek!

6.3. Nastavení v průběhu míchacího procesu.

●Během míchacího procesu mohou být zobrazeny všechny míchací parametry na displeji B po krátkém stlačení odpovídajícího tlačítka (E) (obr.22) (viz. sekce 7.2).

●Všechny míchací parametry mohou být měněny během míchání.

Po stisknutí odpovídajícího tlačítka se zapne odpovídající LED indikátor na displeji. V době, kdy je zapnut LED indikátor, můžete změnit nastavení parametrů pomocí otočného tlačítka (F) (viz. sekce 7.3).

i Jakékoliv změny provedené v průběhu míchání, jsou platné pouze pro právě probíhající míchací proces. Tyto změny nelze uložit na stálo. Viz. kapitola 7 – návod na změnu a uložení míchacích parametrů.

7. Programování

Twister Evolution umožňuje uložení míchacích parametrů do 10 programů (0-9).

Míchací parametry mohou být uloženy na stálo pod číslo programu nebo mohou být jednoduše změněny a zachovány pro následující míchací proces.

Když není přístroj používán, displej C ukáže aktuální program, zatímco displej B zobrazí dobu míchání (indikátor LED „Míchací doba“ je zapnutý).

7.1. Výběr programu

1)Stlačte tlačítko pro programování „P“ (obr. 18). Indikátor LED se zapne přibližně na 6 sec.

● V době, kdy je zapnutý LED indikátor, si můžete zvolit program.

2)Otočením kontrolního tlačítka si zvolte odpovídající program (0-9) (obr.19).

3)Jakmile přestane svítit LED indikátor „P“, vybraný program je aktivován. K tomu dojde, když:

● Kontrolní tlačítko není otáčeno víc než cca. 6 sec;

● Některé z parametrových tlačítek , E, je stlačeno;

● Míchací proces je zahájen při nasazení míchacího kelímku.

i  Jakmile si vyberete míchací program, dojde k zobrazení odpovídající míchací doby na displeji B.

7.2. Zobrazení míchacích parametrů

Míchací parametry aktuálního vybraného programu mohou být kdykoliv zobrazeny      (viz. sekce 7.1 – návod na vybrání programu).

Zobrazení parametrů:

● Stlačte odpovídající tlačítko (obr. 22).

● LED indikátor se rozsvítí.

● Parametry jsou cca. po dobu 6-ti sec. zobrazovány na displeji B – dokud nestlačíte jiné tlačítko.

i Během nastavování programu je LED indikátor zapnutý přibližně 2sec. ( to platí pouze v případě, že jsou odpovídající hodnoty větší než 0).

7.3. Nastavení/Uložení míchacích parametrů

Změněny a uloženy mohou být pouze parametry aktuálního vybraného míchacího programu (viz. sekce 7.1. návod na výběr programů).

1)Změna a uložení vybraných programů na stálo:

● Stlačte odpovídající tlačítko (obr. 22)

● LED indikátor se rozsvítí přibližně na dobu 6.sec. V době, kdy je zapnut LED indikátor, můžete změnit a uložit hodnoty.

● Nastavte hodnoty otočením kontrolního tlačítka (obr. 23).

● Stlačte znovu tlačítko (obr. 24) dokud neuslyšíte zvuk (přibližně 1.sec.). Zvuk oznamuje uložení nových parametrů.

2)Krátkodobá změna a uložení vybraných programů:

● Pokud nejsou změněné hodnoty uloženy na stálo, jak je popsáno v bodě 1, platí pouze pro následující míchací proces.

● Původní nastavené hodnoty jsou platné, jakmile je dokončen míchací proces.

i Jakékoliv změny provedené v průběhu míchání, jsou platné pouze pro právě probíhající míchací proces. Po skončení aktuálního míchacího procesu dojde k obnovení původních míchacích hodnot.

7.4. Před-míchání

Twister Evolutám nabízí volbu ze dvou před-míchacích funkcí:

● Před-míchání pro sádry (obr.25a);

● Před-míchání pro zatmelovaní materiály (obr. 25b).

Před-míchací proces pro oba druhy materiálu netrvá víc než cca. 25sec.

V závislosti na množství a typu míchaného materiálu můžete dosáhnout optimálních výsledků i s kratším před-míchacím procesem.

Můžete natavit následující před-míchací doby:

● Displej:0:00 		Deaktivované před-míchání

● Displej:0:15 		15 sec. před-míchání

● Displej:0:20  		20sec. před-míchání

● Displej:0:25 		25sec. před-míchání

Vaše volba je zobrazena na displeji B.

Je možné aktivovat pouze jeden ze dvou nabízených před-míchacích programů.

Je-li aktivována jedna z funkcí, je druhá automaticky deaktivována.

Aktivace a změna před-míchací funkce je prováděna stejným způsobem, jako jsou měněny a aktivovány ostatní míchací parametry.

LED indikátor ukazuje, který z před-míchacích programů je aktivován ve spojení s daným míchacím programem.

Deaktivací před-míchání:

● Zvolte před-míchací program (stlačením  tlačítka pro před-míchání);

● Otáčejte kontrolním tlačítkem dokud se neobjeví na displeji 0:00.

Výběr a uložení před-míchací funkce je prováděna stejným způsobem, jako jsou měněny ostatní míchací parametry:

● Stlačte jedno z před-míchacích tlačítek (obr.25a nebo 25b);

● Nastavte hodnoty pomocí kontrolního tlačítka (obr.19);

● Uložte změněné hodnoty stlačením tlačítka před-míchání dokud neuslyšíte signální zvuk.

Stejně tak jako ostatní parametry může být doba před-míchání změněna v průběhu míchacího procesu.

Před-míchací dobu lze pro dosažení celkové hodnoty upravovat v intervalech 5sec:

● 15 sec., nebo;

● 20 sec., nebo;

● 25 sec., (maximum).

i Stejně jako změny ostatních parametrů, jsou tyto změny provedené v průběhu míchání, platné pouze pro právě probíhající míchací proces. Po skončení aktuálního míchacího procesu dojde k obnovení původních míchacích hodnot.

7.5. Vynulování parametrů

Při dodání, všechny programy mají nastavené stejné hodnoty pro veškeré parametry (viz. tabulka sekce 5.1. – seznam nastavení od výrobce).

Pro vynulování všech parametrů a všech programů do jejich původního nastavení:

1)Vypněte přístroj;

2)Tlačte a držte programové tlačítko „P“;

3)Zapněte znovu přístroj (současně mačkejte programové tlačítko „P“)

4)Pokračujte stlačením programového tlačítka „P“ dokud nevypne zvukový signál (cca. po 3 sec.).

- Čištění/údržba

Twister Evolution nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Přesto pravidelně čistěte filtr a těsnění jako součást preventivní údržby.

8.1. Čištění přísavného filtru

1) Přístroj vypněte

2) Vyšroubujte filtr (obr.26).

3) Filtr vyčistěte v ultrazvukové lázni  (doporučujeme použít GO-2011 odstraňovač sádry, Obj.č. 2011-0000).

4) Nasaďte filtr zpět (obr. 26)

! Nikdy nepracujte s přístrojem bez filtru!

8.2. Těsnění

Těsnící plochy musí být vždy dokonale čisté, abychom dosáhli optimálního vakua a bezpečného držení míchacího kelímku během míchacího procesu.

● Těsnění mezi přístrojem a míchadlem (obr. 27a)

● Těsnění mezi míchadlem a míchacím kelímkem (obr. 27b)

Tip: Gumové těsnění míchadla natírejte jednou měsíčně vazelínou pro optimální dosažení vakua a prodloužení životnosti.

8.3. Výměna pojistky elektrické jednotky a pojistky motoru

1)Odpojte přístroj od přívodu elektrického proudu (obr.13)

2)Odšroubujte kryt pojistky (obr. 28)

3)Odstraňte pojistku a nahraďte jí novou (obr. 29) – více najdete v „Technické dokumentaci“

!!!!Nikdy nepoužívejte pojistky s vyšší prostupností proudu!!!!

4)Našroubujte a uzavřete kryt pojistky (obr.28)

9. Náhradní díly

Seznam náhradních dílů (vč. obj.č.) najdete v příloze.

10. Záruka

Při správném používání přístroje - firma Renfert poskytuje 3 roky záruky.

Pro uznání záruky je kupující povinen prokázat se platnou kupní smlouvou (fakturou, záručním listem).

Části přístroje podléhající  přirozenému opotřebování (např. míchadlo, míchací kelímek, vstupní filtr,atd.) nejsou zahrnuty do záruky.

Firma Renfert se vzdává zodpovědnosti v případě: nesprávného používání, nedodržování návodu na použití, špatné údržby, nesprávného připojení, v případě oprav neautorizovanou osobou a při použití neoriginálních náhradních dílů a při neobvyklých případech, které nejsou v souladu s návodem na použití. Původní záruka  není platná po uplynutí 3let.

11. Technické údaje

Napětí:	 		230V,50-60Hz

Příkon: 			150W

Rychlost:                            150 – 450 1/min

Pojistka přístroje: 		T 1,6 A (230V)

Pojistka motoru: 		T  8 A

Výkon vakuová pumpy:      15 l/min.

Maximální vakuum: 	cca.- 870 mbar.

odpovídá tlaku v nádobě přibližně 100mbar.

Rozměry (ŠxVxH): 		140 x 325 x 230 mm

Váha: 				8,1kg bez míchací nádoby

12. Standardní balení

1x Twister Evolution vakuový míchací přístroj

1x Míchací kelímek 500ml včetně míchadla

1x Návod na použití

1x Seznam náhradních dílů

1x Karta pro rychlé vyhledávání

1x Šablona

1x Sada pro upevnění

13. Typ dodávky

Obj.č. 1822-0000 Twister Evolution 230V/50-60Hz, vč. míchacího kelímku a míchadla 500ml

Obj.č. 1822-1000 Twister Evolution 120V/50-60Hz, vč. míchacího kelímku a míchadla 500ml

14. Příslušenství

Obj.č. 1821-0101 – stojan ŠxVxH: 230 x 680 x 290 mm

Obj.č. 1821-0200 – lopatka

Obj.č. 1820-6500 – míchací kelímek vč. míchadla 65ml

Obj.č. 1820-6510 – míchadlo 65ml

Obj.č. 1820-6520 – míchací kelímek 65ml

Obj.č. 1820-0200 - míchací kelímek vč. míchadla 200ml

Obj.č. 1820-0210 – míchadlo 200ml

Obj.č. 1820-0220 - míchací kelímek 200ml

Obj.č. 1820-0500 - míchací kelímek vč. míchadla 500ml

Obj.č. 1820-0510 – míchadlo 500ml

Obj.č. 1820-0520 - míchací kelímek 500ml

Obj.č. 1820-0700 - míchací kelímek vč. míchadla 700ml

Obj.č. 1820-0710 – míchadlo 700ml

Obj.č. 1820-0720 - míchací kelímek 700ml

Obj.č. 1820-1001 - míchací kelímek vč. míchadla 1000ml

Obj.č. 1820-1010 – míchadlo 1000ml

Obj.č. 1820-1020 - míchací kelímek 1000ml

15. Seznam chyb

| Chyba | Možná příčina | Oprava |
| --- | --- | --- |
| ON/OFF nefunguje. | ● Přístroj není připojen v elektrické síti. ● Pojistka přístroje je spálená. ● Závadná přívodní šňůra. | ● Zkontrolujte připojení. ● Vyměňte pojistku (viz. sekce 8.3.) ● Opravte přístroj. |
| Motor špatně zapíná. | ● Pojistka motoru je spálená. ● Motor je poškozený/závadný. | ● Vyměňte pojistku (viz. sekce 8.3.) ● Opravte přístroj. |
| Žádné nebo nedostatečné vakuum. (na displeji se zobrazí „Err“+ ozve se zvukový signál) | ● Přístupový filtr je zablokovaný. ● Povrch těsnění je špinavý. ● Vakuová pumpa je závadná/poškozená. ● Záklopka ventilu je závadná/poškozená. | ● Vyčistěte filtr (viz. sekce 8.1) ● Očistěte povrch těsnění (viz. sekce 8.2). ● Opravte přístroj. ● Opravte přístroj. |
| Redukce/ventilace vakua je příliš pomalá. | ● Přístupový filtr je zablokovaný. | ● Vyčistěte filtr (viz. sekce 8.1). |
| Vakuová pumpa je neustále zapnutá. | ● Je zapadlý vodící čep míchací nádoby. | ● Opravte přístroj. |
| Míchadlo se špatně točí. | ● Pojistka motoru je spálená díky přetížení míchadla. | ● Vyčistěte míchadlo a kelímek. ● Vyměňte pojistku (viz. sekce 8.3.). |