### Návod na použití

#### Power-Pillo

##### Obj.č. 5022-3000 Renfert

- Oblast použití

Power-Pillo je pneumatické dláto k odstraňování sádry a formovací hmoty ( k dekyvetaci pryskyřičných zubních náhrad a odlitků). Power-Pillo je robustní přístroj s vysokým výkonem. Výkon je možno podle potřeby nastavit. Díky PVD není již potřeba, aby byl píst opatřen olejovým rozprašovačem.

Před použitím Power-Pillo čtěte podrobně tento návod. Návod na použití by jste měli mít vždy po ruce.

- Instalace

Vložte ploché dláto (1) do svorky v násadci Power-Pilla. Je-li dlátko dobře vloženo ucítíte jak zacvakne do násadce. Otočte kroužkem (2) v proti směru hodinových ručiček do konečné pozice. Zregulujte tlak stlačeného vzduchu přiváděného do přístroje na 4-6barů.

POZOR

Tlak vyšší než 6 bar může poškodit přístroj.

Přívod stlačeného vzduchu probíhá přes hadici pro stlačený vzduch (3). Nasaďte spojovací článek (4), který je obsažen ve spojovací sadě (sada je součástí o.č.5022-3000).

Přístroj spustíte pootočením kroužku (2) ve směru hodinových ručiček.

3. Varování

Při práci s křehkými materiály mohou odštěpené drobné částečky ohrozit vaše zdraví.

> používejte ochranné oblečení, odsávání a další ochranné pomůcky (např. štít).

Křehký materiál se může roztříštit na drobné nebezpečné odštěpky.

- vždy noste ochranné brýle

Přístroj běžně dosahuje hladiny hluku 78dB(A). Hladina hluku může dosáhnout i 85dB(A).

- používejte ochranu uší

Vyvarujte se kontaktu s ostrou hranou dláta. Jestliže vám dlátko sklouzne z modelu, může dojít k poranění.

- vždy pracujte s dláty směrem od těla

Dlátka měňte jen, když je odpojen přívod stlačeného vzduchu.

- náhodné spuštění Power-Pillo může způsobit zranění

Riziko způsobené mechanickými vibracemi je dáno délkou a intenzitou vibrací. Maximální vibrace jsou běžně 1.93 m/sec2.

- Manipulace

Power-Pillo je spuštěno otočením kroužku (2) ve směru hodinových ručiček.

Pomocí kroužku si nastavte požadovaný výkon pneumatického dlátka.

I při krátkých přestávkách při práci s Power-Pillo vypínejte kroužkem (2) přístroj.

Při dlouhých pauzách odpojte Power-Pillo od přívodu stlačeného vzduchu.

- Řešení drobných problémů

| Chyby | Příčiny | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Power-Pillo je nefunkční – není slyšet stlačený vzduch | - není připojen stlačený vzduch - kroužek (2) není správně otevřen - hadice je zaškrcená – hadicí neprochází vzduch - kompresor není zapnut | - zkontrolujte připojení a opravte ho - otočte řádně kroužkem (2) - narovnejte hadici - zapněte kompresor |
| Power-Pillo je nefunkční – je slyšet stlačený vzduch | - tlak je příliš malý - píst je poškozený | - zvyšte tlak na 4-6bar - opravte píst |
| Power-Pillo nedosahuje dostatečného výkonu | - tlak je příliš malý - kroužek (2) není dostatečně otevřen | - zvyšte tlak na 4-6bar - otočte řádně kroužek |

  - Údržba

Power-Pillo nové generace již není opatřeno olejovým rozstřikovačem (není to potřeba). Power-Pillo by nemělo být používáno s tlakem vyšším než 6bar – mohlo by dojít k poškození přístroje. Otírejte povrch přístroje suchým hadrem.

  - Náhradní díly

Najdete je v seznamu náhradních dílů.

  - Záruka

Renfert poskytuje 3roky záruky na  Power-Pillo. Části, které podléhají přirozenému opotřebení nejsou do této záruky zahrnuty.

Záruka není poskytována v případě: nevhodného používání, zanedbání předpisů používání, při nevhodném způsobu čištění a údržby, když bude Power-Pillo opravováno vlastníkem nebo jinou neautorizovanou osobou neproškolenou firmou Renfert, při používání jiných než originálních náhradních dílů. Servis po záruční době není zahrnut do záruky.

  - Technické údaje

Pracovní tlak:                               4-6bar

Spotřeba vzduchu:                       max. 40-50 l/min

Vibrace do rukou a paží:             1,93 sec^2 dle. DIN EN 28662 část ½

Hladina hluku LpAeg:                 78dB(A) dle. DIN EN 45635 str. 1/část 20

Váha:                                           0,3kg

Rozměry:                                     průměr 30mm, délka 155mm

  - Základní balení

1x Power-Pillo s připojovací hadicí

1x ploché dláto, široké

1x spojovací set

1x seznam náhradních dílů

1x návod