HIGHLIGHT EASY – MAJOR LIGHT

Highlight Easy je přístroj pro polymerizaci pryskyřic a materiálů pro individuální otiskovací lžíce.

Technická specifikace:

Rozměry:

Délka:	255 mm

Šířka:	219 mm
Výška:	100 mm

Váha:	1,77 kg

Napětí: 220 V	+/- 10%

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon:	 cca. 36W	
Světelné spektrum: UVA/Halogen
Zdroj světla: 4 fluorescenční lampy po 9W

Pracovní prostředí:

Sucho při pokojové teplotě.
Vnitřek přístroje můžete čistit prostředky obsahující alkohol.

Highlight Easy se snadno obsluhuje a díky své praktické velikosti nezabírá mnoho pracovního prostoru.

Přístroj je zhotoven v souladu s platnými technickými standardy a s ohledem na všechny známé bezpečnostní směrnice. Přesto by měla být brána v úvahu možnost nebezpečí.

#### Bezpečnostní pokyny:

Highlight Easy je určen výhradně pro polymeraci světlem tuhnoucích pryskyřic.

Použití k jiným účelům není povoleno a výrobce nebude brát žádnou odpovědnost za případné poškození materiálů, přístroje, osob či zvířat.

Výrobce také není zodpovědný za poškození způsobené nesprávným použitím přístroje.

Pro bezpečnou práci je třeba dodržovat zákony o bezpečnosti práce, které jsou platné v jednotlivých zemích.

Než připojíte přístroj do sítě, zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá údajům ze štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj je možné zapojit pouze k elektrickému zdroji, který odpovídá místním nařízením. Také zkontrolujte, zda není kabel poškozen či zda není zatížen.

Během opravy, čištění či údržby nesmí být přístroj zapojen k síti.

Opravu přístroje smí provádět pouze autorizovaná osoba. Výrobce není zodpovědný za poškození přístroje způsobené neodborným zásahem.

Jsou-li opravovány elektrické části, musí být přístroj znovu zkontrolován, zda odpovídá místním normám.

Bezpečnostní opatření:

Aby nedošlo k přehřátí přístroje, je na jeho horní straně umístěna mřížka. Ta nesmí být během práce zakrytá. Přístroj musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od topných zařízení.

Je-li přístroj poškozen, odpojte jej od sítě. 
Nyní již není zajištěna bezpečná práce. Zamezte dalšímu používání přístroje, dokud není opraven.

Abyste předešli nechtěné polymeraci, nepokládejte světlem tuhnoucí materiály před přístroj.

#### Upozornění:
Nedívejte se do zdroje světla.
Při potřísnění vodou zařízení vypněte. 
Pro připojení přístroje používejte pouze uzemněnou zásuvku. 
Zajistěte, aby do styku s přístrojem nepřišly osoby neproškolené (např. děti)

Návod na použití:

Při vybalování se ujistěte, že není přístroj poškozen.

V případě poškození vraťte přístroj dodavateli včetně faktury a dodacího listu, který obsahuje výrobní číslo přístroje.

Poškození způsobená nesprávným transportem, budou bezprostředně reklamována u autorizovaného dopravce.

#### Umístění přístroje:

Přístroj musí být umístěn horizontálně na rovné a neposuvné pracovní ploše, stranou od topných zařízení. 
Věnujte pozornost dostatečnému prostoru pro hlavní spínač a zajistěte, aby byla chladící mřížka polymerizační komory volná.

Před prvním zapnutím počkejte, až přístroj dosáhne pokojové teploty.

#### Pracovní postup:

Přesvědčte se, že zářivky nejsou poškozené. 
Zářivky opatrně umístěte do objímky.

Před zapnutím síťové šňůry si musíte být jisti, že napětí v síti odpovídá údajům uvedeným na štítku na zadní straně přístroje.
Pracovní model umístěte dovnitř přístroje.
Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
Dobu polymerace nastavíte tlačítky na zadní straně přístroje. 
I = 120 sekund, II = 180 sekund.
Polymerace proběhne automaticky.
Po uplynutí nastaveného času přístroj automaticky ukončí polymeraci.
Vypněte přístroj.

Životnost zářivek je cca 450 hodin.