MAJOR.REPAIR

Samopolymerující rychletuhnoucí bazální pryskyřice

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

Charakteristika:

Samopolymerující rychletuhnoucí bazální pryskyřice. Základem je pevná polymerní složka – metylmetakrylátová pryskyřice a kapalná monomerní složka – metylmetakrylátový monomer,

jejichž smísením vzniká polymerní hmota na bázi polymetylmetakrylátu. MAJOR.REPAIR je dodáván v odstínech i, iv, k, kv, m, mv.

Vlastnosti:

- Velmi vysoká mechanická odolnost.

- Výborná opracovatelnost.

- Neobsahuje cadmium.

Indikace:

Pro veškeré opravy snímatelných a parciálních náhrad, rozšíření báze snímatelné náhrady

při doplňování zubů, zhotovování immediátních náhrad, pro nepřímé rebaze.

Kontraindikace:

Použití MAJOR.BASE 20 je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Nežádoucí účinky:

Potencionální citlivost na metylmetakrylát, zejména u alergiků.

Zpracování:

Mísící poměr:

Objemový – 2,3 díly prášku / 1 díl tekutiny

Váhový – 3,5g prášku / 2ml tekutiny

Doporučuje se postup přisypávání prášku do tekutiny, 30 sekund míchat.

tekutá fáze: 0 – 4 minuty

modelovací fáze: 4 – 8 minut

pěchovací fáze: 8 – 14 minut

celkový pracovní čas: 14 minut

polymerace: 20 minut při 45 ºC a tlaku 2 bar

Varování:

Výrobek je hořlavina 1. třídy nebezpečnosti. Dodržujte bezpečností předpisy.

Skladování:

Skladujte v suchu a temnu při teplotě 5 - 25ºC v dobře uzavřeném obalu.

Výrobek odpovídá požadavkům normy ISO 1567:2000 Type 2 – Class 1