Vertise™ Flow

Návod k použití

Vertise™ Flow je samoadhezivní a světlem tuhnoucí kompozitní výplňový materiál na bázi pryskyřice určený pro přímé nanášení.  Díky adhezivní technologii Kerr OptiBond, odpadá při použití kompozitního materiálu Vertise™ Flow leptání, priming i bondování, které jsou jinak potřebné k vytvoření vazby mezi výplní a dentinem nebo sklovinou. Kompozitum Vertise™ Flow má vysokou pevnost vazby 
i mechanickou odolnost a ostatní fyzikální vlastnosti srovnatelné s klasickými tekutými kompozity.  Kompozitní materiál Vertise™ Flow je indikován pro malé výplně I. třídy a jako základ/izolace u výplní I. a II. třídy.  Dalšími indikacemi jsou pečetění prohlubní a fisur, opravy defektů skloviny, opravy keramických náhrad, vykrývání podsekřivin, menších okluzních dostaveb v oblastech nezatížených žvýkacím tlakem a incizních ploch postižených abrazí.

Kompozitní materiál Vertise™ Flow je k dispozici v mnoha odstínech.  Odstín je uveden na štítku každé stříkačky.

Skladování:

- Uchovávejte při teplotě 2-8 °C (36-46 °F).

- Ihned po obdržení uložte do chladničky a skladujte v ní, pokud materiál nepoužíváte.

- Před použitím nechte materiál ohřát na pokojovou teplotu.

- Datum expirace je vyznačeno na všech obalech.  Nepoužívejte po uplynutí data expirace.

Po použití materiálu povytáhněte zpět píst stříkačky, aby materiál zbytečně nevytékal.

K vytvrzení produktu doporučujeme používat kvalitní a spolehlivý zdroj světla (např. KerrDemi, 
L.E. Demetron II nebo Optilux 501).

Před použitím chraňte výplňový materiál před světlem.

- PŘED NANÁŠENÍM

- Doporučení

- Izolujte zub od sousedních zubů.  Použijte tenké transparentní pásky. Doporučuje se použití kofferdamu.

- Vysušte dentin, zvýší se tak pevnost spoje.

- Kompozitum Vertise™ Flow je samoadhezivní, a proto není před jeho nanášením nutné leptání ani bondování.

- Jednotlivé kroky nanášení je třeba dodržovat přesně podle návodu níže.

- Zkontrolujte povrch, na který budete kompozitum nanášet.

- Zkontrolujte, zda se ve vzduchové pistoli nenachází příměsi oleje nebo jiné nečistoty.

NANÁŠENÍ KOMPOZITA VERTISE™ FLOW

Malé výplně I. třídy

- Proveďte preparaci kavity.  Důkladně vypláchněte proudem vody a po dobu 5 sekund vysoušejte vzduchovou pistolí při maximálním tlaku vzduchu.  Poznámka: je-li to možné, před nanášením Vertise™ Flow zešikměte všechny okraje.

- Vyberte požadovaný odstín.

- Pomocí dodané dávkovací kanyly naneste Vertise™ Flow na místo preparace. Dodaným štětečkem mírným tlakem po dobu 15-20 sekund roztírejte v tenké vrstvě (<0,5mm) Vertise Flow na všechny stěny kavity a na zešikmené plochy.  Je-li to nutné, odstraňte z okrajů přebytečný materiál.

Poznámka:  Po každém použití ihned vyměňte kanylu za víčko, aby nedošlo k zatuhnutí pryskyřice v tubě.

- Vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund†.U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po 40 sekund.

- Po nanesení podkladové vrstvy Vertise™ Flow na stěnu kavity a na zešikmené plochy, vytvořte výplň přidáváním dalších vrstev Vertise™ Flow v maximální síle 2 mm.

- Každou vrstvu vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund†.  U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po 40 sekund.

- Opracujte a vyleštěte pomocí lešticího systému KerrHawe OptiDisc, Occlubrush nebo HiLuster.

Výplně I. a II. třídy - jako úplný liner místa preparace

- Proveďte preparaci kavity. Důkladně vypláchněte proudem vody a po dobu 5 sekund vysoušejte vzduchovou pistolí při maximálním tlaku vzduchu.  Poznámka: je-li to možné, před nanášením Vertise™ Flow zešikměte všechny okraje.

- Vyberte požadovaný odstín.

- Pomocí dodané dávkovací kanyly naneste Vertise™ Flow na místo preparace. Dodaným štětečkem mírným tlakem po dobu 15-20 sekund roztírejte v tenké vrstvě (<0,5mm) Vertise Flow na všechny stěny kavity a na zešikmené plochy.  Je-li to nutné, odstraňte z okrajů přebytečný materiál.

- Vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund†.   U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po 40 sekund.

- Po nanesení podkladové vrstvy Vertise™ Flow na stěnu kavity a na zešikmené plochy, vytvořte výplň pomocí tradiční univerzální kompozitní pryskyřice, např. Premise™ nebo Herculite™ XRV Ultra. Síla jednotlivých vrstev klasického univerzálního kompozita by neměla být větší než 
2 mm.

- Každou vrstvu vytvrďte světlem podle doporučení výrobce.

- Opracujte a vyleštěte pomocí lešticího systému KerrHawe OptiDisc, Occlubrush nebo HiLuster.

Pečetidlo prohlubní a fisur

- Oblast izolujte kofferdamem nebo vatovými válečky.

- Před nanášením pečetidla, vyčistěte okluzní plochy následovně:

- Jemně opískujte. Důkladně vypláchněte a vysušte.

NEBO

- Nejprve vyčistěte pemzou bez obsahu fluoridu, poté na zub naneste na dobu 15 sekund 37,5% leptací gel s kyselinou fosforečnou.  Vyplachujte po dobu 10 sekund.  Vysoušejte po dobu 5 sekund.  Leptání je nutné pouze z důvodu řádného vyčištění.

3. 	Pomocí dodané dávkovací kanyly naneste Vertise™ Flow na místo pečetění. Dodaným štětečkem mírným tlakem po dobu 15-20 sekund roztírejte v tenké vrstvě (<0,5mm) Vertise Flow na okluzní plochy.  Je-li to nutné, štětečkem odstraňte přebytečný materiál.

4. 	Všechny pečetěné plochy vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund†.  U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po 40 sekund.

5. 	V případě potřeby přidejte Vertise™ Flow a vytvrďte světlem po dobu 20 sekund†.  U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po 40 sekund.

6. 	Zkontrolujte a v případě potřeby upravte skus.

Oprava keramických náhrad

Proveďte pískovou preparaci nebo preparaci pomocí diamantového vrtáčku. Vyplachujte po dobu 
10 sekund a následně vysušujte po dobu 5 sekund.

- Pomocí dodané dávkovací kanyly naneste Vertise™ Flow na místo opravy. Dodaným štětečkem mírným tlakem po dobu 15-20 sekund roztírejte v tenké vrstvvě (<0,5mm) Vertise Flow na bondované plochy. Je-li to nutné, štětečkem odstraňte přebytečný materiál.

- Vytvrzujte světlem po dobu 20 sekund.

- Pokud je potřeba zakrýt tmavé zbarvení kovu, použijte neprůhledný odstín (opaque).

- Keramickou náhradu dostavte s větším množstvím Vertise Flow nebo Vámi vybraného kompozita ve vrstvách o 2mm a méně.

- Každou vrstvu Vertise Flow vytvrzujte po dobu 20 sekund. U odstínů A3.5 a Universal Opaque každou vrstvu vytvrzujte světlem po dobu 40 sekund. Pro jiná kompozita než je Vertise Flow postupujte dle instrukcí výrobce.

- Opracujte a vyleštěte pomocí lešticího systému KerrHawe OptiDisc, Occlubrush nebo HiLuster.

Poznámka:  Ohybný štěteček Vertise™ Flow je pouze jednorázový.

† Používejte pouze vytvrzovací lampy s výkonem nejméně 800 MW/cm2, jako např. lampy firmy Kerr Demi, L.E.Demetron II nebo Optilux 501.

POZOR: Nedostatečně vytvrzená metakrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškodit zubní dřeň. Zabraňte styku s pokožkou, očima a měkkými tkáněmi. Zasažené místo důkladně omyjte vodou.