MAJOR.SKEL

Samopolymerující licí pryskyřice

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.majorcz@iol.cz

INFORMACE VÝROBCE

POPIS:

ISO 1567 TYPE 2  – CLASS 2

Technická specifikace zpracování:

Mísící poměr – prášek / tekutina: 1,4 g / 1 ml

Technická specifikace PRYSKYŘICE:

Pevnost v ohybu :   65,5 MPa

Modul ohybu:      1941 MPa

Absorpce vody:   18,5 mg/mm3

Rozpustnost ve vodě: 1,4 mg/mm3

Zbytkový monomer:    < 4.5 %

Technické požadavky:

Vlastnosti povrchu:  odpovídající

Absence poréznosti:  odpovídající

Přilnavost na zuby ze synt.materiálů: odpovídající

Stálost barev: odpovídající

Průsvitnost: odpovídající

Použití:

Pryskyřice na bázi polymetylmetakrylátu určená k výrobě zubních protéz.

Polymerace za studena. Prášek a tekutina.

Specifikace použití:

Samopolymerující pryskyřice určená k výrobě skeletových nebo částečných protéz.

Technická specifikace – prášek:

Dodávané barvy  -  Růžová (m); Růžová žilkovaná (mv); Transparentní (clear).

Vzhled: Perleťový polymerový prášek (pre-polymer) barvy růžové nebo růžové žilkované.

Složení: Polymetylmetakrylát

Barviva: Schválena pro potravinářské apod.účely. Žádný z pigmentů neobsahuje kadmium.

Technická specifikace – tekutina:

Vzhled: Průhledná, bezbarvá tekutina.

Složení: Roztok metylmetakrylátu a dalších přísad

Návod k použití:

PříPRAVA A DÁVKOVÁNÍ:

Dávkování – smíchat 1,4 g prášku s 1 ml tekutiny, objemově 2 díly prášku na jeden díl tekutiny.

Míchání – tekutinu nalít do skleněné nádoby a přidat prášek. Důkladně promísit po dobu 30 sekund kovovou nebo skleněnou špachtlí.

Aplikace – během licí (tekuté) fáze může být materiál odléván do formy.

– během fáze lisovací  může být materiál vycpán na model nebo modelován.

Používat kovové nebo skleněné nástroje běžně užívané k modelování pryskyřic.

Doby zpracování:

Licí fáze (po mísení):                   0  - 5 min

Modelovací fáze (po licí fázi):      5 - 6 min

Celková doba zpracování:             11  min

LISOVÁNÍ: : Mohou být používány mufle (kyvety) a obvyklé materiály pro přípravu licí formy. Během lisovacího procesu udržovat mufli (kyvetu) při pokojové teplotě. Používat jakýkoli vhodný izolant, nejlepších výsledků však bývá dosahováno použitím izolantu Isolmajor výrobce Major Prodotti Dentari.

PROCES POLYMERACE:

Polymerace se provádí vodě teplé 45 ◦C, pod tlakem 2 bar po dobu 15 minut. Lze používat jakýkoli tlakový hrnec. Polymerace na vzduchu, přestože je možná, se nedoporučuje.

DOKONČENÍ A LEŠTĚNÍ:

Leštění a dokončovací práce provádět pomocí fréz, separátorů a lešticích past doporučených výrobcem pryskyřic. Leštění provádět pouze krátký časový úsek, neboť teplo uvolňující se při procesu leštění může poškozovat pryskyřici. Tytéž brusné a leštící nástroje nepoužívat pro různé odstíny barev,neboť by mohlo dojít ke změnám výsledných odstínů.

PRO ZÍSKÁNÍ KVALITNÍHO SPOJENÍ S PRYSKYŘICÍ PRO OPRAVY:

Spojovaný povrch dobře očistit, odmastit, zbavit veškerých stop izolantu. Je doporučeno povrch mírně přebrousit frézou aby došlo k jeho zdrsnění

a tudíž lepší přilnavosti, nebo připravit vlastní povrch aplikací monomeru metylmetakrylátu.

PRO ZÍSKÁNÍ KVALITNÍHO SPOJENÍ S PLASTOVÝMI ZUBY:

Před aplikací zubu pomocí frézy obrousit jeho krček, důkladně odstranit vosk a odmastit použitím monomeru metylmetakrylátu.

UPOZORNĚNÍ!

Pozor na znečištění prášku. Pracovat v čistém prostředí. Znečištěný výchozí materiál může ovlivnit kvalitu výsledného odstínu. Jednotlivé časy zpracování odpovídají pokojové teplotě a teplotě materiálu 23+/-1◦C. Odlišné teploty mohou mít za následek urychlení nebo zpomalení doby zpracování.

SKLADOVÁNÍ VÝROBKU:

Skladovat v suchém a chladném prostředí, chráněném před světlem. Nádoby s materiálem důkladně uzavírat. Tekutinu nevystavovat světlu nebo vysokým teplotám, neboť by mohlo dojít k částečné polymeraci. Zneškodnit materiál pokud došlo k poškození nádoby nebo znečištění jejího obsahu.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI PRÁCE S VÝROBKEM:

Tekutina dle definice směrnice 67/548/EEC a revizí obsahuje některé nebezpečné složky. Bezpečnostní karta výrobku tvoří přílohu tohoto dokumentu.

Prášek dle definice směrnice 67/548/EEC a revizí neobsahuje žádné nebezpečné složky,tudíž bezpečnostní karta výrobku není k dispozici.

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ: Tekutina je silně hořlavá. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od otevřeného ohně, jisker a dalších možných forem vznícení. Zákaz kouření během manipulace s výrobkem. Neinhalovat používat mechanický respirátor. Používat příslušné ochranné prostředky.

Aplikují se TLV a TWA.

OPATŘENÍ BĚHEM MANIPULACE:

Tekutina může způsobovat podráždění kůže a očí. Předejít delšímu kontaktu tekutiny nebo nepolymerovaného gelu s kůží. Výpary mohou dráždit dýchací cesty. Neinhalovat, pracovat v dobře větraných prostorách. Používat mechanické respirátory a odpovídající ochranné prostředky.

Aplikují se TLV aTWA.

Instrukce pro bezpečnost pacientů:

Možné vedlejší účinky: Nepolymerovaný materiál: nezavádět nepolymerovanou hmotu do úst nebo neuvádět do kontaktu se sliznicemi. Nepolymerovat v ústech nebo při kontaktu se sliznicí. Polymerovaný materiál: Zbytkový metylmetakrylát a jiné složky mohou působit dráždivě

a vyvolávat alergické reakce.

Hygienická opatření: Poučit pacienta o každodenním používaní a čištění protézy, poučit o zákazu ponořování protézy do kyselých, alkalických nebo jiných složek, které by mohly poškodit pryskyřici.

INFORMACE O LIKVIDACI ODPADU:

Tekutinu nevylévat do kanalizace mohlo by dojít ke znečištění spodních vod. Prázdnou lahvičku od tekutiny nechat otevřenou po dobu několika dní. Nádoby umýt a recyklovat.