______________________________________________

Návod na použití

SHERA-ALLOY-NI                     .

Indikace

SHERA-ALLOY-NI je chrom-niklová slitina pod keramiku určená k zhotovování fixních náhrad – korunek a můstků, ve stomatologii. Neobsahuje Berylium. Optimální vazby mezi kovem a keramikou je dosaženo díky speciální oxidační vrstvě. SHERA-ALLOY-NI  lze použít jak při lití plamenem tak i při indukčním lití. SHERA-ALLOY-NI má složení , vykazující dlouhodobě vysokou odolnost proti korozi.

Zpracování

Modelování

Minimální síla odlévané voskové konstrukce by neměla být menší než 0,45 mm. Masivní korunky a

mezičleny načepujte odpovídajícím vtokovým systém.

Zatmelování

SHERA-ALLOY-NI zatmelte do zatmelovacích hmot SHERAFINA-RAPID nebo SHERAFINA 2000  popřípadě jiných fosfátových zatmelovacích hmot s teplotou vypalování do 1020°C. V případě použití jiných formovacích hmot pečlivě prostudujte návod na použití. V praxi se osvědčilo předehřívání na teplotu 900°C.

Lití

SHERA-ALLOY-NI se musí odlévat pouze v keramických licích kelímcích. Nepoužívejte grafitové kelímky. Kov předehřejte v licím přístroji, poté umístěte mufly do licího přístroje a pokračujte v tavení slitiny. Slitinu v žádném případě nepřepalujte. Nepřidávejte žádné pomocné tavidlo nebo prášek. Po roztavení posledního válečku slitiny cca. po2 sekundách odlijte umístěnou mufly v licím přístroji. Oxidační vrstva se nesmí roztrhnout!

Chlazení

Mufly nechte pomalu zchladit na vzduchu. Do kyvety neklepejte. Nahrubo opískujte zatmelovací hmotu s 250 my pískem (čistota 99,7%) a načisto opískujte s 110 my pískem (čistota 99,7%). Pro opískování korunek by se měl použít tlak  maximálně 2 bar.. Použitý písek již znovu nepoužívejte. Po konečném opracování a opískování by síla kovové konstrukce neměla být tenčí než 0,2 mm.

Opracování

Kovové konstrukce nikdy neopracovávejte s diamantovými rotačními nástroji.

Uhlík obsažený v diamantu může kovové konstrukce zašpinit a při následném fazetování konstrukce keramikou by mohlo dojít k potížím. Rovněž i brousky s keramickým pojivem nejsou vhodné. Optimální jsou pro opracování kovových konstrukcí tvrdokovové frézy. Používejte vždy jednu sadu nástrojů na daný materiál.

Napalování keramiky

Doporučuje se provávět oxidační pálení na 980°C po dobu 10minut, ale není nezbytné. Poté konstrukci opískujte aluminiumoxidem 110 my. Konstrukci následně dobře očistěte pomocí párové čističky. Konstrukce se následně nedotýkejte. Dodržujte teploty a časy dané keramické fazetovací hmoty dle výrobce.

Pájení

SHERA-Alloy-NI lze pájet s SHERALOT-N.Nepoužívejte k pájení zlaté nebo palladiové pájky.

Technické data

Tvrdost dle Vickerse (HV 10)                            180

Měrná hmotnost (g/cm³)                                  8,2

0,2 – mez průtažnosti (N/mm²)                         345

Tažnost ( A5  %)                                             25

Modul pružnosti  (N/mm²)                                200.000

Licí teplota (°C)                                               1390

Liquidus  (°C)                                                  1330

Solidus   (°C)                                                   1250

Koeficient tepelné roztažnosti WAK (25/600°C)    14,1 x 106  K¹

Složení v    %

Nikl            62,7

Chrom        24,5

Molybden    10,4

Silicium         1,4

Železo           1,0

Upozornění

Při práci se slitinou SHERA-ALLOY-NI dodržujte zásad bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, které chrání vaše zdraví.

Záruka

Shera Werkstoff-Technologie GmbH & Co.KG je certifikovaná podle DIN EN ISO 13485 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.

Konkurenční materiál

SHERA-ALLOY-NI je svým složením nejblíže I Bondu 02 či I-Bondu 02 - chromniklovým slitinám na korunky a můstky, vhodným pro napalování keramiky