______________________________________________

Návod na použití

SHERA-ALLOY-NP                     .

Indikace

SHERA-ALLOY-NP je chrom-kobaltová slitina pod keramiku určená k zhotovování fixních náhrad – korunek a můstků, ve stomatologii. Neobsahuje Nikl ani Berylium. SHERA-ALLOY-NP odpovídá požadavkům DIN EN ISO 22674 a vyznačuje se tvrdostí 280HV 10. SHERA-ALLOY –NP vyniká vysokou biokompatabilitou a lze ho použít jak při lití plamenem tak i při indukčním lití.

Zpracování

Modelování

Minimální síla odlévané voskové konstrukce by neměla být menší než 0,35 mm. Masivní korunky a

mezičleny načepujte odpovídajícím vtokovým systém.

Zatmelování

SHERA-ALLOY-NP zatmelte do zatmelovacích hmot SHERAFINA-RAPID nebo SHERAFINA 2000  popřípadě jiných fosfátových zatmelovacích hmot s teplotou vypalování do 900°C. V případě použití jiných formovacích hmot pečlivě prostudujte návod na použití. Prodleva při vypalování – temperování na konečné teplotě je 30 minut.

Lití

SHERA-ALLOY-NP se musí odlévat pouze v keramických licích kelímcích. Nepoužívejte grafitové kelímky. Kov zahřívejte v licím přístroji dokud se neslije, poté umístěte mufly do licího přístroje a pokračujte v tavení slitiny. Slitinu v žádném případě nepřepalujte. Nepřidávejte žádné pomocné tavidlo nebo prášek. Po roztavení slitiny odlijte umístěnou mufly v licím přístroji co možná nejdříve ( nízká objemová kontrakce).

Chlazení

Kyvetu nechte pomalu zchladit na vzduchu. Do kyvety neklepejte. Nahrubo opískujte zatmelovací hmotu s 250 my pískem (čistota 99,7%) a načisto opískujte s 110 my pískem (čistota 99,7%). Pro opískování korunek by se měl použít tlak  2 bar. maximálně. Použitý písek již znovu nepoužívejte.

Opracování

Kovové konstrukce nikdy neopracovávejte s diamantovými rotačními nástroji.

Uhlík obsažený v diamantu může kovové konstrukce zašpinit a při následném fazetování konstrukce keramikou by mohlo dojít k potížím. Rovněž i brousky s keramickým pojivem nejsou vhodné. Optimální jsou pro opracování kovových konstrukcí tvrdokovové frézy.

Napalování keramiky

Doporučuje se provávět oxidační pálení na 960°C po dobu 5 minut. Poté konstrukci opískujte aluminiumoxidem 100 – 250 my. Konstrukci následně dobře očistěte pomocí párové čističky.

Pájení

SHERA-Alloy-NP lze pájet s SHERALOT-N.Nepoužívejte k pájení zlaté nebo palladiové pájky.

Technické data

Tvrdost dle Vickerse (HV 10)                            280

Měrná hmotnost (g/cm³)                                  8,3

0,2 – mez průtažnosti (N/mm²)                         550

Tažnost ( A5  %)                                             10,1

Modul pružnosti  (N/mm²)                                210.000

Licí teplota (°C)                                               1430

Liquidus  (°C)                                                  1370

Solidus   (°C)                                                  1310

Koeficient tepelné roztažnosti WAK (25/600°C)    14,0 x 106  K¹

Složení v    %

Kobalt         63,0

Chrom        24,0

Molybden     2,9

Wolfram       8,1

Silicium         1,1

Ostatní složky pod 1% Nb

Upozornění

Při práci se slitinou SHERA-ALLOY-NP dodržujte zásad bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, které chrání vaše zdraví.

Záruka

Shera Werkstoff-Technologie GmbH & Co.KG je certifikovaná podle DIN EN ISO 13485 a na základě nákladných systémů zabezpečujících kvalitu garantuje bezchybnou kvalitu výrobků. Naše doporučení pro uživatele spočívají na tzv. směrných hodnotách, určených v naší výzkumné laboratoři. Tyto hodnoty můžou být garantované jen tehdy, když se dodrží uvedený návod na použití. Uživatel je sám zodpovědný za zpracování výrobku. Za chybné výsledky se neručí, protože SHERA nemá žádný vliv na dalším zpracování. Případné vyskytující se nároky na náhradu škody se vztahují výlučně na hodnotu zboží našich výrobků.

Konkurenční materiál

SHERA-ALLOY-NP je svým složením nejblíže I Bondu NF - chromkobaltové slitině na korunky a můstky, vhodné pro napalování keramiky