Instrukce pro použití slitin pro zhotovení můstků, korunek, inlayí a skeletů

SHERALIT-GRANULAT, SHERALIT-CYLINDRA, SHERALIT-ROYAL

Koupí slitiny od firmy SHERA jste se rozhodli pro prvotřídní kvalitu, která vás přesvědčí perfektními výsledky a dobrou cenou

Indikace: pro korunky a můstky, skelety snímacích náhrad I. třídy

Zpracování: běžným způsobem, jako ostatní chromkobaltové slitiny.

A - nepřidávejte žádné jiné složky  pro ulehčení lití.

B – rozžhavená  slitina se  v licím kelímku začíná tavit, když se její stín po zahřátí ztratí. Po tomto čase

počkejte 1 – 4 sekundy a jakmile se povrch válečku začne zrcadlit, můžete zapnout rotaci.

C – při lití flešrovou pistolí je postup stejný, ohnisko plamene držte asi 3-4 mm

nad tavenou slitinou.

D – ochlazení: provádějte asi 15 minut v písku, až je slitina dostatečně zchladlá, můžete úplně zchladit namočením ve vodě. Nejlepšího výsledku dosáhnete ochlazením při pokojové teplotě.

Sheralit slitiny neobsahují nikl, berylium a galium  a odpovídají normě DIN 13912 a všem dalším mezinárodním standardům vč. certifikátu ADA, ISO, DIS 6871.

Upozornění: SHERA garantuje vysokou kvalitu těchto produktů a tyto instrukce jsou základem pro vaše použití, ale nejsou zavazující.

Doporučení ke zpracování spočívají na zkušenostech laboratoří firmy SHERA a slouží k vaší orientaci. Uživatel musí sám na základě svých odborných znalostí určit způsob použití.

Fyzikální hodnoty:                        GRANULAT     CYLINDRA     ROYAL

tvrdost materiálu (HV 10)                    370                      370               380

hustota (g/cm3)                                     8,6                       8,6                8,4

pevnost v tahu (N/mm2)                       700                      780               710

pevnost v tlaku (N/mm2)                      500                      510               515

roztažnost (%)                                       5                          8                   6

E-modul (N/mm2)                                200000                205000         210000

teplota tavení (°C)                                1380                    1390             1385

teplota  (°C)                                          1190                    1200             1285

teplota lití (°C)                                      1500                    1600             1550

Složení v %

Chrom                                                  28-29                   26-27          28-29

Kobalt                                                  63-65                    62-66         64-66

Molybden                                             6                            5                6

Uhlík                                                    0,5                        0,3              0,4

Mangan                                                0,3                        0,5              0,4

Silicium                                                0,3-0,7                 0,6-0,9        0,3-0,7

Doporučujeme: perfektního výsledku při odlívání tohoto kovu dosáhnete při použití zatmelovací hmoty Sherafina-Rapid nebo Shera Cast a všech ostatních odzkoušených výrobků firmy SHERA – vosky, písky, frézy a leštící gumy, které zajišťují odzkoušenou prvotřídní kvalitu a ekonomické zpracování.

FLAVA s.r.o., Lanškrounská 31, 568 02 Svitavy, tel. 461533323, fax: 461531129, majorcz@iol.cz, www.flava.cz