TEMPORARY.COLD.V

samopolymerující pryskyřice na výrobu korunek a můstků

Výrobce:

MAJOR PRODOTTI DENTARI S.p.A., via L.Einaudi 23, Moncalieri (TO), Itálie

Zástupce pro ČR a SR:

MAJOR CZ,Lidická 1, 568 02 Svitavy, tel. 461 533 323, www.office@flava.cz

Charakteristika:  prášek

materiál na bázi polymetylmetakrylátu

Odstíny: A2/A3/B3/C2/D3

Vzhled:  Perleťový prášek

Složení: Materiál na bázi polymetylmetakrylátu

Barviva: Schválena pro potravinářská a podobná použití. Neobsahují kadmium.

Charakteristika: tekutina

Vzhled: Průhledná, bezbarvá

Složení: Roztok metylmetakrylátu a dalších přísad

Návod k použití:

Výběr odstínu: Odstíny jsou dány odstínem dentinového prášku.

Dentinový prášek je dodáván v 5 barevných odstínech - A2/A3/B3/C2/D3.

Sklovina (universal) je transparentní prášek určený pro všechny odstíny.

Vzorník odstínů se nedodává.

Zpracování:

Mísící poměr:

Objemový – 2,5 dílu prášku / 1 díl tekutiny

Váhový – 18,5g prášku / 10ml tekutiny.

Zpracovatelnost:

Doba mísení – 30 sekund.

Tekutá fáze – 1 minuta (po mísení) - během této fáze můžeme materiál odlít

Licí fáze – 3 minuty (po tekuté fázi)

Modelovací fáze – 4 minuty (po době zrání)

Celková doba zpracovatelnosti – 8 minut

Časy zpracování jsou určeny pro pokojovou teplotu a teplotu materiálu 23+/-1ºC

Polymerace:

Polymerační přístroj, vodní lázeň při teplotě 40ºC a tlaku 1,5 – 2 bary po dobu 10 minut.

Varování:

Tekutina je hořlavina 1 třídy nebezpečnosti.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost od otevřeného ohně, jisker a jiných zdrojů.

Zákaz kouření během manipulace s materiály.

Během broušení použít respirátor. Dráždí oči a kůži. Nevystavovat kůži kontaktu s kapalinou nebo nepolymerovanou směsí. Výpary mohou dráždit dýchací orgány. Pracovat ve větraných prostorách. Nepolymerovaný materiál nesmí přijít do úst nebo kontaktu s jinými sliznicemi. U citlivých osob může vyvolávat alergické reakce. Nevylévat do kanalizace. Obaly umýt a recyklovat.

Skladování:

V suchu a temnu při teplotě 5-25 ºC.

Balení:

Standard Set obsahuje:

5x dentinový prášek 100g

1x prášek skloviny 100g

2x tekutinu 100ml

Samostatné komponenty:

Dentinový prášek A2/A3/B3/C2/D3  – 1x100g

Dentinový prášek A2/A3/B3/C2/D3  – 1x500g

Sklovina prášek – 1x100g

Sklovina prášek – 1x500g

Tekutina – 1x100ml

Tekutina – 1x500ml

Výrobek odpovídá požadavkům normy ISO 10477:1992 Type 2