Stručný návod k použití:

Klíč k dosažení požadovaných barevných odstínů:

Výrobní informace:

Technické normy:

ISO 10477, TYPE 2 / CLASS 1, chemically activated material

Specifikace výrobku:

Kód výrobku: B3102, Major C&B-V Dentine 4 shades set – set čtyř barev

Technická specifikace polymerace:

Absorpce vody: 24,2 μg / mm3, ISO 10477 (7.7)

Rozpustnost ve vodě: 0,6 μg / mm3, ISO 10477 (7.7)

Pevnost v ohybu: 82 MPa, ISO 10477 (7.6)

Technické vlastnosti:

Průsvitnost: shodná ISO 10477 (7.8)

Stálost barev: shodná ISO 10477 (7.8)

Výhradní distributor pro ČR a SK:

FLAVA s.r.o.

Lanškrounská 31

568 02 Svitavy

Tel.: 461 533 323

Fax: 461 531 129    e-mail: office@flava.cz,     www.flava.cz

MAJOR C&B V DENTINE

Popis:

Neplněný akrylátový polymer na bázi polymetylmetakrylátu.

Akrylová pryskyřice polymerující teplem v tlakovém polymerátoru, tradičním způsobem v kyvetě, nebo za studena pro opravy.

Pozn.: ISO 10477 nepokrývá aplikaci tohoto materiálu v oblasti posteriorů.

Použití:

• Korunky a fazety

• Přímé modelování špachtlí nebo štětcem -  modelace „z volné ruky“

umožňuje postupnou modelaci a kontrolu vrstev

• Klíčová technika

• Vrstvení a polymerace v kyvetě

• Plášťové korunky

• Provizorní korunky a můstky

• Korektury a opravy korunek a můstků

• Dostupný ve všech Vita barvách A1-D4

Příprava povrchu kovu:

Díky nízké polymerační teplotě může být pryskyřice použita na všechny dentální slitiny kovů.

Pro zajištění maximální přilnavosti mezi kovem a pryskyřicí vytvořte retenci pomocí retenčních perel. Povrch kovů důkladně opískujte pomocí Aluminium Oxidu hrubosti 250 μ a zbavte ostrých hran.

Výběr odstínu:

Odstín zvolte a porovnejte podle vzorníku VITA.

Nanášení opakeru na kovový povrch:

Všechny adhesivní opakery MAJOR C&B V DENTINE jsou samotuhnoucí.

Zaschnou za cca 8 min při pokojové teplotě. Vytvrzení urychlíte nepřímým zdrojem tepla – působením teplého vzduchu.

Před použitím opaker důkladně protřepejte. Pro dosažení optimální konzistence jej můžete smísit s několika kapkami Adhesiv Opaquer Diluent

a následně protřepejte. Opaker nanášejte štětcem v tenké a jednolité vrstvě až do úplného pokrytí kovu. Pokud je to nutné, po zatvrdnutí naneste druhou vrstvu. Opakerem pokryjte i okrajové části, v nichž posléze zabrání infiltracím. Adhesivní opaker  je univerzální opaker, který může být použit pod jakýkoliv materiál na zhotovení korunek a můstků na bázi akrylové pryskyřice.

Polymerace v tlakovém polymerátoru:

Příprava směsi:

Použijte monomer LIQUID S

1 ml tekutiny / 2,2 g prášku (poměr 3:1)

Směs míchejte po dobu asi 15 sec, dokud nevznikne homogenní těsto.

Těsto nechejte vyzrát přibližně 15 minut v uzavřené nádobě.

Těsto vydrží ve stavu vhodném pro modelaci zhruba po dobu 10 – 14 minut

při teplotě 23ºC.

Polymerace ve vodě nebo glycerinu.

Doporučujeme pozvolné ochlazování výrobku pod tlakem až na cca 60ºC.

Dvoufázová polymerace představuje předpolymeraci vrstev dentinu

a krčku (v případě zakoupení velké sady), nebo samotného dentinu dle tabulky:

Předpolymerace:

Počáteční teplota: voda 80ºC / glycerin 95ºC

Polymerační teplota: voda 95ºC / glycerin 95ºC

Čas: 15 min

Tlak: 6 bar

Konečná polymerace:

Počáteční teplota: voda 80ºC / glycerin 100ºC

Polymerační teplota: voda 120ºC / glycerin 100ºC

Čas: 15 min

Tlak: 6 bar

Jednofázová polymerace obou vrstev najednou dle tabulky:

Počáteční teplota: voda 80ºC / glycerin 100ºC

Polymerační teplota: voda 120ºC / glycerin 100ºC

Čas: 15 min

Tlak: 6 bar

V kterékoliv pracovní fázi je možno provádět opravy nebo modifikace výrobku.

Musíte však počítat s tím, že každá další polymerace musí mít o 5ºC vyšší teplotu než při předchozí polymeraci a dobu polymerace asi o 2 minuty delší.

Pozor: teplota v tomto případě nesmí překročit 120ºC!

Polymerace v kyvetě:

Příprava směsi:

Použijte monomer LIQUID N

1 ml tekutiny / 2,2 g prášku (poměr 3:1)

Směs míchejte po dobu asi 30 sec, dokud nevznikne homogenní těsto.

Těsto nechejte vyzrát přibližně 15 minut v uzavřené nádobě.

Poté těsto zpracujte až do potřebné konzistence. Materiál je zpracovatelný zhruba po dobu 15 min při 23ºC.

Pěchování kyvety může probíhat libovolnými technikami. Ochlazování kyvety by mělo probíhat pozvolna při pokojové teplotě.

Dvoufázová polymerace představuje předpolymeraci pouze dentinové vrstvy. Tabulka polymerace:

Předpolymerace:

Počáteční teplota: pokojová teplota

Polymerační teplota: 80 / 90 ºC

Čas: 15 min

Konečná polymerace:

Počáteční teplota: pokojová teplota

Polymerační teplota: 100 ºC

Čas: 30 min

Polymerace za studena:

Příprava směsi:

Použijte monomer LIQUID A

1 ml / 1,8 g prášku (poměr 2,5 : 1).

Směs míchejte po dobu asi 30 sec, dokud nevznikne homogenní těsto.

Těsto nechejte vyzrát pouze krátce - 1 minut v uzavřené nádobě.

Směs je zpočátku tekutá a lepivá, pak se ale mění na modelační. Materiál je zpracovatelný po dobu 15 min při 23ºC.

Polymerace za studena:

Polymerace v tlakovém polymerátoru nebo kyvetě

Teplota vody: 45ºC

Čas: 15 minut

Tlak: 2 bar

Polymerace na vzduchu je dosažena při pokojové teplotě 23 ºC za 15 min od počátku mísení směsi, tento způsob však není doporučován.

Upozornění:

Pracujte v čistém prostředí, aby nedošlo ke znečištění prášku, odstín by pak nemusel odpovídat. Časy zpracování odpovídají pokojové teplotě 23ºC.

Odlišné teploty mohou způsobit urychlení nebo zpomalení procesu.